
 广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)
招

标

文

件
招标编号：440000-202008-118008021-0028

广东晓君招标采购代理有限公司
2020年9月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省特种设备检测研究院云浮检测院（以下简称“采购人”）的委托，就广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)(招标编号：440000-202008-118008021-0028)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1.项目名称： 广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)
2.项目预算金额：¥1,858,900.00元
3.数量：详见《用户需求书》


4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》

6.2.本项目属于政府采购项目

6.3.监管部门：广东省财政厅政府采购监管处
7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
8.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标

二、合格投标人条件

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。


符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及报名费

1.报名时间：2020年9月23日至2020年9月28日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3.获取招标文件方式：投标人自行到相关网站下载。

4.报名时投标人需提交如下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（如不符合的，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝参与政府采购活动）；
4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
以上提交的文件均需盖公章（电子章及彩色打印章无效），采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。
售价（元）：人民币 200 元（售后不退）；

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2020年10月13日上午08：30~09：00（北京时间）

2.投标截止时间：2020年10月13日上午09：00（北京时间）

3.开标时间：2020年10月13日上午09：00（北京时间）

4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

5.本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标，届时报价人的法定代表或其授权代表务必到场参与开标会，并携带身份证原件以备查核。
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院

采购人地址：广东省云浮市云城区城北富善路
2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：谢先生  

采购项目联系人电话：0766-8939378  

七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

八、供应商注册登记

     根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。
 广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2020年9月22日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

  资金来源：上级财政资金。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；
3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
3.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2020年4月-2020年9月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.6本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项

采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告或年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币叁万柒仟元整（¥37,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号440000-202008-118008021-0028] 

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示需公章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示需投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需公章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示需投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。
四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：440000-202008-118008021-0028

投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人委托授权书；

同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：李小姐
附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

质疑事项2

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                          

法定代表人签字(公章)：                   授权代表签字(公章)：                  

公章：                          

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




（2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广东省广州市仓边路26号8层

电  话：020-83188580

邮  编：510000 

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

招标代理费
成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1270
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1350-500)万元×0.8%＝6.16万元

合计收费＝1.5＋4.4＋6.16＝12.06万元

招标代理费以人民币支付。

招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

招标代理费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、盖公章
投标价格不是固定唯一的
存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

投标有效期不足90天

投标报价超出预算（预算价：¥1,858,900.00元）
不满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求

有其它未实质性响应招标文件的要求
有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票

超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1、F2）
	价格评分(F3)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：广东省特种设备检测研究院云浮检测院

	3
	合格的投标人：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。
2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2020年4月-2020年9月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份（电子版要求WORD格式）

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：李小姐

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2年已完成的同类项目业绩（提供中标通知书以及相对应合同的复印件，投标人可以复印合同的关键页面）；
（3）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；
（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币叁万柒仟元整（¥37,000.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：¥1,858,900.00元

	
	附加说明：

	
	


附表一：

广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)（440000-202008-118008021-0028）

《资格性审查表》

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（6）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)（440000-202008-118008021-0028）

《符合性审查表》

                                           评委签名：            

	投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖公章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况
	
	
	
	

	投标有效期是为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,858,900.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)（440000-202008-118008021-0028）技术商务打分表
                                                                                                                 评委签名：           

	投标单位
评分内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的有目录、编页码，书面整洁无涂改，没有缺漏项等进行综合横向对比：

优得：目录编页码对应全部准确，书面整洁无涂改，没有缺漏项的得5分；

良得：目录编页码对应基本准确，书面整洁少量涂改，没有缺漏项的得3分；

中得：目录编页码对应不准确，书面不整洁，有缺漏项的得1分；

差得：没有目录编页码的得0分。
	5
	
	
	

	技术参数响应情况
	对招标文件中设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得38分；带“▲”技术参数不满足的一项扣2分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣0.5分，扣至0分为止。
	38
	
	
	

	投标人荣誉
	投标人获得《政府采购优秀供应商》证书的得4分，获得《诚信经营示范企业》荣誉的得3分，获得《诚信守法示范企业》荣誉的得3分,本项满分为10分，不提供得0分。（提供有效期内的相关证明文件复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件核查不得分） 
	10
	
	
	

	项目团队实力
	项目负责人具有“电气工程师”证，得4分。（提供相关资料证明文件复印件并加盖公章，不提供不得分。）
	4
	
	
	

	所投设备先进性及稳定性
	根据投标人提供所投设备技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性且具备先进性等情况作横向对比：优得7分；良得5分；中得3分；差得1分。
	7
	
	
	

	技术及售后服务方案
	根据投标人提供培训、售后服务计划（包括人员培训计划、本地化技术支持、维修时间和处理办法、检验与验收、以及服务承诺的可行性和服务承诺落实的保障措施）进行横向对比：优得6分，良得4分，中得2分，差得1分。
	6
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1.项目名称：广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)
2.项目预算金额：¥1,858,900.00 元
二、采购项目清单一览表
	序号
	仪器设备名称
	主要用途

（检验项目）
	技术参数和环境要求
	台/套数
	备注

	1
	多功能起重综合性能评估系统
	起重机检验、安全评估
	一、技术参数

1、屏幕：触摸屏，彩色并且图像放大、缩小X1 X2 X4实现可视功能，主机采用开模设计，防静电，防屏蔽，无需额外配备信号传输天线，整机重量（带三角支架）：不大于3000g；

2、可视角度：178°，现场检测时如不能正对屏幕也能清晰的看见终端上的检测数据

3、SDRAM内存：8MB SDRAM

4、系统采用滑行输入法，高速高效

5、蓝牙传输、U盘SD卡同时存储

6、触屏操作，具有扫描识别功能，方便检测人员现场及后台操作

7、内置专用检测软件：一个软件界面实现多个功能，专业软件适用于多个数据测试终端（Android及Windows系统均可）

8、下滑量测量参数

8.1、下滑量测量标准偏差：≤2 mm

8.2、测量范围：>5m

9、挠度/回弹量测量参数

9.1、挠度/回弹量测量标准偏差：≤0.5 mm

9.2、测量范围：≥300m

10、拱度测量参数

10.1、拱度测量标准偏差：≤0.5 mm

10.2、测量范围：≥300m

11、速度测量参数

11.1、速度测量精度：≤1%

11.2、速度测量范围：0-200 m/s

11.3、加速度测量精度：≤2%

12、距离测量参数

12.1、测量精度：0.01mm

12.2、测量范围：0-2500mm

13、动刚度测量参数

13.1、测量范围：0-80HZ

13.2、示值误差：≤0.1Hz

13.3、分辨率：0.01Hz

13.4、最长单次测量时间：60s

13.5、无线传输距离：>200m（空旷地）

13.6、仪器工作温度：-10-50℃

13.7、仪器工作湿度 ：＜ 90%RH

13.8、工作电压：DC5V  安全电压

14、微型端站测试模块

14.1、测角精度：5″

14.2、测距精度：2mm+2ppm

14.3、补偿系统：三轴补偿系统（水平、垂直、视准轴与水平轴的补偿），

14.4、制微动：微调螺旋，

14.5、对中方式：激光对中，亮度可调

▲14.6、操作系统：Windows 10及Android9.0以上

14.7、对焦方式：调焦系统；

14.8、数据图形化显示；

14.9、温度气压自动修正；

14.10、通讯方式：支持SD卡 , USB和miniHDMI；

15、远程监测模块参数： 
15.1、最大海拔高度：不小于1500米

15.2、最长单次检测时间：30分钟/次

15.3、模块内存：32GB

15.4、传感器：有效像素:2000万，1英寸CMOS

15.5、额定功率：60W

15.6、实时最大码率：38Mbps

16、无线轨道平顺度指标：

16.1、采用激光一体机快速采集导轨的三坐标，配合专用软件直接读取导轨各个测量坐标并生成拟合导轨线形图，主机可视功能，便于现场识别被测点，室内较暗环境同样适用。

16.2、测量精度：≤1mm；

16.3、测量距离：0-300m （视天气情况，室内较暗环境）

16.4、检测靶分辨力：0.3mm；

16.5、单次工作时长：5h；

17、各部件老化测量：

17.1、具有红外成像和视频功能，为一体机

17.2、3.5英寸SONY高清数码屏，640 * 480分辨率、可拍照

17.3、红外探头可弯曲、转向、伸展

17.4、插入管可以更换，探头线至少不低于1米

17.5、温度范围：-20℃-150℃

17.6、温度精度：±2℃

18、无线液压缸回缩量检测指标：

18.1、用于测量汽车和履带式等拥有液压支撑结构的起重机液压缸的回缩量

18.2、数据传输方式：5路无线WIFI同屏显示同屏连接，传输距离：0～50m，主机整体采用开模设计，防静电，防屏蔽，无需额外配备信号传输天线；

18.3、配备5路轻便测量主机：测量精度：≤0.1mm，测量范围：不小于80mm；

19、无线起重机车轮垂直与水平偏斜指标：

19.1、综合测量准确度：≤0.5mm；

19.2、传感器测量范围：≤±20mm；

19.3、激光功率：≤1mW；

19.4、激光水平及垂直精度：0.2mm/1m；

19.5、激光波长：635nm；

19.6、自动安平范围：±3°；

20、现场辅助装置指标：

19.1、材质：SUS304不锈钢

19.2、规格：不大于250mm*35mm

19.3、配有IP65辅助智能手电摄像装置，电话频段支持2G，3G,4G及起重机电门辅助观测设备。

功能特点

1、拱度、挠度、纠偏、下滑量、平顺度检测及结果直接在数字处理终端显示，且由综合型主机配合Android终端独立完成。

2、系统可以保存无限组历年检测数据。

3、通过数据的变化智能分析起重机运行可能存在的风险。

4、可在被测物下方任意角度测量制动下滑量，充分保证操作人员和测量仪器的安全。

5、无需在被测物上安装目标靶和做标记，即可完成挠度的测量。

6、测量信息均由仪器自动采集，无需人工手动输入。

7、采用专用智能数字终端进行数据采集和数据处理，用户界面友好，操作简单。

8、同时使用U盘及SD卡作为通用存储设备，方便携带、便于数据的信息化管理。

9、整个检测过程无需经纬仪或水准仪等辅助设备。

10、系统全部检测项目均通过WIFI无线传输。

11、综合性主机自身可远距离宏观检测被测物的外观情况，不小于2.4寸视窗可4倍放大。

二、设备特性

1、智能数据终端有连接互联网功能，可安插sim卡拨打电话和发送短信和数据

2、智能数据终端可将数据上传至用户特定服务器，完成数据上传保存实现数据共享

3、大屏幕中文显示及数据转换功能

4、综合性主机轻巧，携带便捷，非测距传感器和经纬仪组成。

▲5、采集器为一体机带旋转底座，采集器外部具有电量显示功能，可明确观测电量使用情况

6、三螺旋水平泡高精度调整底座

7、综合性主机防尘防水等级不低于IP55；

8、智能数据终端重量小于1KG,三防等级不低于IP65；

10、仪器箱外尺寸≤527*330*160mm

11、智能数据终端打印功能：打印速度60mm/s，打印头寿命50千米

三、产品配置：无线综合性主机1套（起重机拱度、挠度、轨道平顺度及纠偏，叉车货叉速度、下滑量及门架倾角），无线动刚度检测模块1个，无线速度、下滑量及制停距离检测模块1套，老化功能测量装置1个，无线起重机液压缸回缩量检测模块1套（主机5个），无线起重机车轮垂直与水平偏斜检测模块1套，缝隙测量模块1把，万向表座1套，蓝牙打印机1台，充电器1个，轨道检测辅助模块1套，Android工业级专用触控终端（内含起重综合性能检测系统V1.0软件）1台，说明书、合格证、保修卡、装箱单等文件资料1套，拉杆箱体1个（专业锁紧装置设计，可对内部设备做充分保护：经过低温试验，跌落试验，IP67防尘防水）
	1
	

	2
	环保和能效检测专用烟气分析仪（光电复合传感）
	锅炉尾气排放测量
	1.基本参数：
a.NO测量范围：0-500ppm，分辨率：0.1ppm, 测量误差范围：±2%FS，测量原理：紫外差分传感；
b. NO2测量范围：0-500ppm,分辨率：0.1pmm, 测量误差范围：±2%FS,测量原理：紫外差分传感；
c. SO2测量范围：0-500ppm,分辨率：0.1pmm, 测量误差范围：±2%FS,测量原理：紫外差分传感；
d.CO测量范围：0-5000ppm，分辨率：1ppm， 测量误差范围:±3%FS,测量原理：电化学传感；
e. O2测量范围：0-25%Vol,分辨率0.01%, 测量误差±2%FS,测量原理：电化学传感；
f. CH4测量范围：0-2%Vol,分辨率1ppm, 测量误差±5%FS,测量原理：红外传感；
g. H2S测量范围：0-1000ppm,分辨率1ppm, 测量误差±5%FS,测量原理：电化学传感；
h. H2测量范围：0-2%Vol,分辨率10ppm, 测量误差±5%FS,测量原理：电化学传感；
2.电池持续供应时间：标配1h-2h，视用户使用需求可扩容；
3.▲温度传感器测量范围：0℃-+300℃（可定制）；
4.测量烟气温度：0℃-+650℃；
5.供电要求：220V交流电；
6.防尘防水等级：IP55；
7.自主研发核心算法，可结合使用需求量身定制的数据管理和分析系统；
8.测量数据可智能填入记录报表导出；
9.具备无线传输功能，支持接入数据库；
10.★设备质保期18个月，且质保期内软硬件免费升级；
	1
	

	3
	厂车综合检测仪
	用于测量厂车方向盘转向力、转向力矩、方向盘旋转角、车轮转向角、车轮前轮外倾角γ、主销后倾角β、主销内倾角α、厂车运行路段的坡度和长度同步测量、制动踏板力和手刹制动力、车辆运行速度、加速度、制停距离、门架倾角及下滑量等厂车综合检测
	1、控制终端技术参数

工业级三防专用触控终端及配置软件：（1）三防IP67防护等级，wifi.蓝牙，GPS，4g全网通，USB及HDMI接口，（2）触控操作，硬度7H以上，防刮花，握感舒适材质轻盈，前后双置摄像头（3）存储容量：不小于64 G （4）电池：锂电池，电池至少可连续工作8小时；（5）综合类专用APP软件：可自定义模块，可通过网络授权，进行登录。也可通过序列号离线激活。可完成模块通信、测量 、分析、打印原始数据，实时与检验规程内容对比，生成office、PDF等格式检测报告，格式可定制，导出和打印可选择单独项目，也可以选择多个项目合并出一份报告。（6）可记录输入的历史数据，方便下次调用。

2、转向参数测试模块

2.1、方向盘转向力矩：0-100N·m

2.2、方向盘转向力：0-500N

2.3、顺逆时针旋转均不小于1080°

2.4、旋转角分度值：0.05°

2.5、旋转角示值误差：±0.05°

3、踏板力操纵力模块

3.1、测量制动踏板力和手刹制动力

3.2、测量范围：0-500 N

3.3、测量分辨率：1N

3.4、准确率：1%

4、车辆测量模块

4.1、速度：0~100Km/h

4.2、加速度：±5g

4.3、分辨率：10mg

4.4、制停距离：0~50m

5、门架倾角及下滑量测量模块

5.1、自然下滑量检测精度：0.3mm

5.2、高度测量范围：0-150m

5.3、测距精度：1.5mm

5.4、测量轴：X轴 Y轴

5.5、测量范围：±90°

5.6、分辨率：0.001°

5.7、绝对精度：0.05

5.8、响应频率：1-20Hz

5.9、触控终端重量：0.35kg

5.10、内置锂电池：5V，安全电压

6、无线坡度：

▲6.1、实时的分析测量路段的超标信息并实时显示超标坡度路段的位置及坡度信息，位置与坡度的二维坐标曲线，直观的显示出测量路段的坡度变化趋势，自动生成测量路段的超标路段位置、长度和平均坡度信息并可保存测量结果。

6.2、角度测量范围：±90度，角度动态测量精度：0.1度，角度静态测量精度：0.001度，里程测量精度：±0.1%，测量里程范围：0-50km；

6.3、体积及重量：不大于170*100*110mm，1000g，可稳定吸附于车体上（若满足须提供仪器相应图片佐证）。

（二）仪器特点

2.1、三防手持控制终端采用一体化软件设计，即可完成所有功能的控制与数据接收，更方便现场实时数据分析，查看，测量数据现场打印（热敏打印机），测量报告导出到电脑进行查看与管理。

▲2.2、数据传输：双系统：Android、windows均可安装测量APP软件，可互换与测量模块采用TYPE-C高速数据接口加无线通信模式

2.3、电量显示：所有供电数据采集单元采用外置LED*4电量显示模块。

2.4、转向力及力矩全程数字及曲线呈现测量全过程，安装固定时间小于10s。

2.5、方向盘及车轮卡具采用单旋双动反向设计，卡爪可根据不同车轮适配，拆卸安装便捷。

三、配置要求：

工业级三防专用触控终端1台，无线转向性能检测功能模块
1个，无线制动性能检测功能模块1个，无线踏板力检测功能模块1个，无线手操纵力检测功能模块1个，无线坡度检测功能模块1个，无线下滑量及门架倾角检测功能模块1个，无线噪音无线检测功能模块1个，无线蓝牙打印机及缝隙功能测量装置1个，市级及以上检测机构出具的计量报告（第三方）1份，拉杆箱体（箱体通过ISO9001质量管理体系认证，锁紧装置专利设计，可对内部设备做充分保护：经过低温试验，跌落试验，IP67防尘防水。） 1个；
	1
	

	4
	电梯乘运质量分析仪
	电梯检验
	一、技术参数指标：

1.1、显示：不小于7寸TFT LCD+电容触摸屏；

1.2、传感器：内置MEMS高精度三轴加速度传感器及一个电容麦克风；

1.3、取样率：可软件选择256、512、2000SPS/信道；

1.4、反馈频率：三轴加速度传感器为0-80/0-160Hz，麦克风为A加权快速反馈8KHz，Type25True RMS噪音级别；

1.5、测量范围：加速度为+2g~-2g,麦克风为30-90db（A）；

分辨率：加速度≤0.1mg,麦克风≤1db，速度≤0.001m/S；

1.6、数据储存：单组数据最多330秒，总量可储存超过10000组（X、Y、Z方向、噪音）；

1.7、仪器可自动采集数据，测试完成后自动进行数据分析，并显示测试结果及自动生成报告；

▲1.8、双操作系统配置：Windows及Android 均可安装数据采集测量APP软件，软件中英文界面可选。

1.9、现场出具测试结果且可直连打印机打印测试报告。

1.10、电量显示：所有供电数据采集单元采用外置LED*4电量显示模块

产品配置：测量主机一台，Android数据采集器一台，打印机一台，Windows软件光盘一份，市级及以上检测机构出具的计量报告（第三方）1份，箱体 1个；
	2
	

	5
	无线起重机钢丝绳探伤仪
	起重机检验
	一、技术参数
1、受测钢丝绳直径：Φ0－300mm，(传感器按实际需求配置)。
2、传感器与钢丝绳相对最大速度：18.0 m/s，
3、最佳安全速度：0.3～3 m/s；
4、采集处理频率：5000Hz；
5、不连续缺陷（LF局部缺陷）检测能力：
5.1、局部缺陷的定性检测准确率98%；
5.2、断丝定性检测准确率 100%；
5.3、断丝定量检测准确率≥95%，
5.4、单处集中断丝根数允许一当量根误差；
6、连续缺陷（LMA金属横截面积损失）检测能力：
6.1、金属横截面积损失检测精确度：±0.05%；
6.2、金属横截面积损失检测不确定度：±0.2%；
7、轴向位置示值检测能力：±0.3%；
8、电源：计算机电池供电 5V，交流（AC220伏±10％）；
二、功能特点
1、能在线检测各类起重机械钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能。
2、产品符合 GB/T21837-2008 的要求，能检测局部损伤（LF）和金属横截面积变化（LMA），并在报告中直读出两项结果。
▲3、利用Wifi 直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时显示结果功能。
4、能根据缺陷程序分限值与危值不同的报警，可在线自动标定，缺陷自动评估诊断功能。
5、在同个界面能显示单根、或多根钢丝绳检测曲线，并能对多根检测数据同步分析，生成 Word 报告。
6、传感器采用合金材料导套，具有高耐磨性、高灵敏度特性，圆形结构、周向环绕、轴向磁化，将钢丝绳瞬间磁化到
饱和状态。
7、具有防水、防尘、耐油、防潮功能，软件适应于各种 Windows 版本的计算机操作系统。
▲8、可实现检测模块、存储模块一体化检测，无需任何接线。
9、检测数据可现场查看，亦可多次测量存储后集中查看分析。三、提供所投产品在特种设备机构所使用的验收报告不少于1份。
	1
	

	6
	自动烟尘/气测试仪
	烟气分析
	1、测量烟气中气态污染物（SO2、NOx、CO、CO2、O2）和固态污染物粉尘以及温度、压力、湿度、流量的在线监测，方便锅炉尾气排放数据收集
2、采样流量：5~8L/min
3、烟气动压：0~2000Pa
4、气静压：-30~+30kPa
5、等速吸引流速：5~45m/s
6、等速跟踪响应时间≤8s
7、采样汞负载能力：阻力位-20kPa时，流量≥40L/min
	1
	

	7
	非公路旅游观光车辆行驶路线坡度测量仪
	厂车检验
	设计参数

1.角度测量范围：±90度；

★2.角度动态测量精度：0.1度，角度静态测量精度：0.001度；

▲3.速度测量精度：0.01km/h ；

4.里程测量精度：±0.1%；

5.测量里程范围：0-50km；

6.设备以车为载体，由距离与车速传感器、姿态传感器、嵌入式系统以及安卓终端组成。通过传感器实时采集速度、里程、三维姿态数据，并进行综合运算，得出路面实时坡度和位置信息。

▲7.设备采用智能安卓系统控制终端，实时生成位置与坡度的二维坐标曲线，直观的显示出测量路段的坡度变化趋势。

8.测量过程中，实时的分析测量路段的超标信息并实时显示超标坡度路段的位置及坡度信息。

9.测量完成后，自动生成测量路段的超标路段位置、长度和平均坡度信息并可保存测量结果。

▲10.设备可手动输入超标坡度标准，使测量结果更加精准，测量方式更加灵活。
	1
	

	8
	电梯轿厢意外移动检测仪
	电梯检验
	一、功能参数：
1、速度测试范围和精度：1~10m/s, ±1%；

2、移动距离检测精度：±1%。
二、仪器特性：
1、可实现电梯轿厢意外移动保护装置试验规定速度下的移动距离检测；
2、可检测电梯/自动扶梯运行速度、制停距离等参数；
3、具有自动触发和手动触发两种触发方式；
4、显示器与操作器一体，体积小巧便于携带；
	3
	

	9
	电梯滑移量测试仪
	电梯检验
	一、技术参数
1、测速精度：0.001m/s

2、测量误差：<1%

▲3、显示器：7寸电容触摸屏，一体式式设计
4、打印机：微型热敏打印机
5、电源：7.4V 4.4Ah锂电池
6、持续工作时间：6小时
7、仪器重量：约4kg

二、功能特点
1、仪器采用四核Cortex-A9架构的高性能CPU，主频达到1.5GHz，内存4GB，能够流畅运行安卓操作系统，系统支持WiFi、蓝牙、U 盘、鼠标等功能，系统APP能够支持安卓版本智能手机及平板电脑，具备很好的互联互通。PWM脉冲控制电机加速，准确稳定。
2、测试仪电源采用可充电大容量锂电池供电，检测时不需要引入外部电源，单次充电可连续工作6小时以上。
3、测速装置主要由高精度光电编码器和机械结构组成，通过装置底部的开关磁力座分别固定在钢丝绳边缘和曳
引轮边缘。
4、抱闸信号即是电梯的刹车信号，通过触点开关信号线引入系统。
5、测试结果和参数可以通过测试仪自带的微型打印机现场打印。
6、测试仪软件具备参数输入功能，测试前可输入被测电梯相关信号，包括额定速度、运行方向、载荷状况、电梯编号；
7、测试仪软件能够实时记录钢丝绳测速装置信号（速度信号）、曳引轮测速装置信号（速度信号）、抱闸信号（触点信号），并根据记录的信号，经过数字滤波，动态绘制各路信号的波形及抱闸信号点。
8、测试完成后可通过记录的速度信号积分出位移信号，并根据需要绘制出各路信号的位移曲线。
▲9、可通过记录的钢丝绳速度信号微分出加速度信号，并能够根据需要绘制出加速度信号曲线
10.三系统配置：IOS、Android4、windows 可互换，三套软件均可对测量模块进行操作，IOS可在苹果商店自行下载。
	1
	

	10
	视频内窥镜
	能对弯曲管道深处探查，能观察不能直视到的部位，能在密封空腔内观察内部空间结构与状态，能实现远距离观察与操作。
	一、管线系统
1、探头直径：6.0mm
2、像素：45万
3、景深：10-100mm
4、视场角：120°
5、管线长度：10m钨丝耐磨管
6、弯曲控制：机械式360°全向弯曲
7、弯曲角度：≥90°
8、探头锁定：配紧阻尼调节、锁定装置
二、主机系统
1、显示器：5.1寸彩色显示屏，遮阳设计
2、★兼容性：可升级更换3.5寸屏主机，兼容不同直径/长度的插入管系统
3、高温报警：具有温度实时显示及两级高温报警功能
4、图像存储：可拍照录像，储存至TF卡
5、数据接口：HDMI视频输出接口一个、Micro USB接口一个
6、续航：双电池设计，实时电量显示，连续工作时间8小时以上
7、▲标尺：可通过标尺进行对比参考
8、亮度调节：9级亮度调节
9、整机重量：≤0.8Kg
三、配置
1、仪器箱1个
2、10米管线系统1套
3、5.1寸主机1个
4、存储介质：16G TF卡1张
5、充电器1个
6、读卡器1个
7、可充电电池2节
8、数据线1根
9、说明书、合格证1份
	1
	

	11
	防腐层绝缘电阻测试仪
	测量管道电阻、判断防腐层的质量，从而决定是是否更换管道
	1、采用全新DDS数字频率合成锁相技术、频段不分档、连续可调、分辨率1Hz；

2、微处理器控制、采用3.5英寸阳光下可视的彩色图形液晶显示屏、中文菜单显示；3、发射机的输出功率0～45W可调，最大输出电流3A，检测信号传输距离最远10km；4、接收机灵敏度-110dB(2.45uV)～+50dB(250V)

1.发射机的功能
具有防输出短路、阻抗自动匹配功能；所有测量参数、操作规程、测量中的问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。
具有交流、直流、外接直流供电的功能、具有监测电源提示、电压过低自动停机功能，具有电压超限、功率超限、输出接触不良、输出端短路、温度超限等问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。
2.  发射机的主要技术指标
2.1  输出频率范围：70 Hz ～ 1000kHz

2.2  频率分辨率：1Hz，连续可调70Hz ～ 1000kHz

-30dB ～＋20dB（手持式）连续可调，
2.4  输出电平误差：±0.5 dB

2.5  电平分辨率：0.1dB   

2.6  输出阻抗：0Ω±10%

2.7  电源（内置电池）：直流12V/7Ah

2.9  环境温度：－30℃～＋40℃
3.  接收机的功能
3.1  具有自动校准扣除误差功能，不需人工干预。
3.2所有测量参数均在彩色图形液晶显示屏上显示
3.3具有监测电源提示、电压过低自动停机功能。
4.   接收机的主要技术指标
4.1  测量频率范围：100Hz ～1000kHz

4.2  分辨率：1Hz，连续可调100Hz～1000kHz

4.3  测量电平范围+50dB(250V)～-110dB(2.45uV)，自动测量
4.4  测量电平误差：±0.5 dB

4.5  电平分辨率：0.1dB 

4.6  输入阻抗：＞10kΩ
4.7  电源：内置电池7.6V，连续工作时间：≥8小时
4.8  环境温度:－30℃～＋40℃
4.9  外形尺寸：约190×100×50mm

4.10 重量：约0.85 kg
	1
	

	12
	超声波流量计
	锅炉介质流量测量
	1.测量原理：超声波时差相关技术
2.流速量程：±0.01～25m/s 测量直径：可测管道直径：6～6500mm

3.分辨率：0.25mm/s 

4.重复度：0.15%测量值，±0.015m/s 

5.精度：体积流量：±1%测量值（根据工况）；±0.5%测量值（过程校准）流速（均值）：±0.5%测量值
6.量程比：1/100

7.测量频率：1Hz

8.响应时间:1s，70ms

9.阻尼显示值 : 0～99s

10.液体中汽泡或固体浓度:＜10%总体积
11.内置数据存储器及软件：标配100,000个数据，USB线缆
12.标配数据接口：含2xPT100输入, 输出模块包含2个0/420mA,1个数字集电极输出OC,1个数字继电器输出,支持扩展4个PT100输入
13.安装类型: 便携式
14.防护等级:IP65

15.主机工作温度:-10～60℃（14～140℉） 

16.外壳材料:冲压铝AIMGSi0.5，压铸锌合金GD-ZnAL4CU1 

17.测量通道:2

18.计算功能:平均、差值、求和、最大值 

19.工作电源:内置可充电电池，8XNiMHAA2850mAh，电源适配器，110～240VAC50/60Hz 输入，9VDC输出
20.续航时间:电池满充时高达24h，最大续航时间250小时
21.显示:字符型LCD显示器，128x64点阵，背光，15个按钮键盘
22.尺寸: 约266(H)x168(W)x37(D)mm 

23.重量: 约2.0kg 

24.功耗:＜5W 

25.携带工具附件：硬质手提箱，IP67防护等级外壳
	1
	

	13
	杂散电流检测仪
	能在地面上检测地下管道腐蚀状态，发现腐蚀严重地段，以便采取防护措施(如：排流保护、阴极保护、绝缘隔离、涂防腐层等)，延长管道的使用寿命，减少事故的发生。
	1.显示方式：LCD液晶显示
2.测量最大显示：19999

3.超量程显示：显示“OL”
4.显示功能：电池电量显示、中文菜单显示、U盘容量显示
5.采样速率：1～25次/秒（可设定）
6.量程：自动量程
7.通道：三个通道非共地，通道间在电气上完全隔离
8.显示屏：蓝背光
9.电源：8节1号电池（镍氢充电电池）
10.工作环境：-10℃—40℃，相对湿度<80％RH

11.储存环境：-20℃—60℃，相对湿度<90％RH

12.环境保护：EN60068-2-29/EN60068-2-6/EN60068-2-32

13.直流电压：-1000v~+1000v直流1% 

14.交流电压：0v~600v，交流5% 

15.测量精度：直流电压±(0.5%+2d)、交流电压±(0.8%+5d)

16.比对率：DT-4,JT-6.化同对比100%

17.体积：283×215×123mm

18.重量：2650g
	1
	

	14
	空气压缩机
	安全阀校验气源
	★1.每分钟出气量0.16m3/min，出口气体额定压力7.0MPa，重量≤295KG

2.功率4.1KW(5.5HP）
3.转速800R/min

4.外形尺寸1270*810*830
	1
	

	15
	承压类专用检测工具箱
	日常检测工作开展所需的工具
	1、焊接检验尺；
2、吸铁棒；
3、游标卡尺；
4、钢直尺；
5、钢卷尺；
6、检验把光镜；
7、专用头灯；
8、万能记号笔；
9、数字测电笔；
10、胶带纸；
11、防爆手电筒；
12、万用量规；
13、塞尺；
14、磁性线坠一个；
15、专用检验锤；
16、放大镜；
17、专用记录笔；
18、对讲机；
19、照相机；
20、手机自拍杆；
21、工具袋；
22、工具箱体。
	3
	

	16
	烟气汞多功能取样管
	烟气取样
	一、能满足锅炉烟气双路独立采样，能兼容多规格的吸附管
	1
	

	17
	低浓度烟尘多功能取样管
	烟气取样
	一、能适用于测定固定污染源浓度低于50mg/m3的颗粒物，可以适应高湿度、低温度等工况；同时可大限度减少取样滤膜质量和颗粒物损失的可能
	1
	

	18
	浊度计
	用于高纯水、饮用水、工业水处理的混凝沉淀测量
	1.显示： LCD段码式液晶；
2.测量范围：(0～4000)NTU；
3.最小分辨率：0.01NTU；
4.仪器示值误差：±6%示值；
5.仪器重复性：≤0.5%；
6.仪器稳定性：不超过±0.5％FS；
7.支持平均测量功能，通过平均计算补偿因样品中悬浮物的随机漂动而出现的读数波动；
	1
	

	19
	四合一复合气体检测报警仪
	检测锅炉、容器等需检测的设备的尾气
	一、检测气体：空气中的甲烷，空气中的一氧化碳，空气中的氧气，空气中的硫化氢
二、量程： 0-100%LEL0  -1000PPM0  -30%VOL0  -100PPM

三、分辨率：0.1%LEL 0.1PPM 0.01%VOL   0.1PPM

四、检测原理：催化燃烧原理；电化学原理；电化学原理；电化学原理
1.组合方式:四合一检测仪，以上配置的传感器可独立打开或关闭，避免气体干扰延长传感器使用寿命
2.采样方式：主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭，气泵流量500毫升/分钟
3.示值误差:≤±3% FS

4.重复性:≤±1% 

5、零点漂移:≤±1%（FS/年）
6、响应时间:≤20秒（T90），
7、恢复时间:≤30秒 
8、尺寸:长80mm×高200mm×宽58mm
9、外壳材质:高强度耐磨聚碳酸酯外壳 +不锈钢 
10、重量:0.52kg
11、电池:大容量可充电锂电池6000mAh，单一气体连续工作时间大于30小时，四合一气体12、工作时间大于24小时，充电时间小于7小时，支持移动电源供电及充电
充电器:USB大电流5V 2.1A快速充电器；兼容通用的USB手机充电器，（美规两扁插、欧规两圆插、英规香港大三脚插、澳标两斜插）
13、报警方式:声音报警95 dB@30cm、振动报警、红色LED 报警灯、人员跌倒报警；
报警点设置:A1报警值、A2报警值；可单独设置TWA报警值、STEL报警值以及低浓度报警值
14、显示屏:2.3寸TFT大彩屏
15、背光:手动，报警时自动
16、按键:7键导航键
17、直接读数:测量值，数据记录状态，泵工作状态，环境温度湿度，最大值、最小值、平均值
18、数据记录:自动、手动、单点存储，1-4个传感器存储间隔可自定义，可连续存储30万组带日期时间数据
19、数据下载:支持USB测量数据下载；
20、校准:2级至4级以上的目标点校准功能，可设置校准标定值，一键调零
21、▲防爆等级:Ex ia ⅡC T4 Ga（本质安全型），具有国家防爆电气产品质量监督检验中心检验认证
22、防护等级:IP65（防水防尘）
23、操作模式:用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择
24、环境压力:86kPa～106kPa
	2
	

	20
	烟气预处理器
	烟气预处理
	一、能有效去除样气中的烟尘、颗粒物及冷凝水,使样气干燥、干净；使采样数据准确可靠；有效地保护烟气分析的传感器
	1
	

	21
	便携式大厚度超声波测厚仪
	锅炉、容器、管道等设备厚度检测
	一、功能特点
1.  3-400mm大厚度测量范围；
2. 整个厚度范围内最大测量误差≤1mm；
3. 可穿透油漆层直接进行厚度测量；
4. 便携式手带设计，方便携带和单手测量；
5. 耦合状态提示，通过观察耦合标志的稳定性可知耦合是否正常；
6. ▲带自动关机功能，关机时间1/2/5分钟可选；
7. 具有背光显示功能，便于夜间工作；
8. 电源电压显示，低电压提示。
二、技术参数
1. 使用温度：-10℃~40℃；储存温度：-20℃~70℃。
2. 电源：充电式锂离子电池。
3. 外形尺寸：110mm×70mm×25mm。
4. 重量：200g。
5. 声速范围：1000m/s~9999m/s。
6. 显示方法：LCD点阵液晶显示（带背光）；显示位数：四位。
7. 测量范围：3-400mm（钢）。管材的测量下限（钢）：φ20mm×3mm。
8. 测量误差：测量范围下限至10mm：±0.1mm；10mm至100mm：±1%Hmm；100mm以上至测量范围上限≤1mm。
9. 显示分辨率：测量厚度＜100.0mm：0.01mm；测量厚度≥100.0mm：0.1mm。
10. 校准试块：标配2块4mm、6mm，选配100mm、200mm，碳钢。
11. 支持探头：双晶探头1-10MHz。
	2
	

	22
	扶梯工具箱
	检测自动扶梯中各个保护装置的角度及距离数值，包括梳齿板啮合深度、围裙板间隙、防夹装置等电梯常规检验
	技术参数
（1）模块1
1.1、测量范围：0-30mm

1.2、测量分辨率：0.01mm

1.3、测量精度：±0.02mm

1.4、显示方式：数显
1.5、电池：1.5V纽扣电池
1.6、侧杆直径：1.5mm

（2）模块2
2.1、测量范围：0-50mm

2.2、测量分辨率：0.01mm

2.3、测量精度：±0.02mm

2.4、显示方式：数显
2.5、电池：1.5V纽扣电池
2.6、侧杆直径：1.5mm

（3）扶梯检验尺模块
3.1、范围：0-55mm

3.2、材质：8K镜面处理不锈钢
3.3、厚度：0.7mm

3.4、锐角度数：25°
3.5、精度：±0.02mm

3.6、分段标度：总17mm、柔15mm、刚7mm
	2
	

	23
	土壤电阻率测量仪
	测量土壤电阻率，更准确确定管线的分布和腐蚀情况 
	1.1辅助接地电阻值：＜30kΩ
1.2仪表工作电压：9V±1.5V 

1.3测ρ 时电极间距：a＞20h 

1.4干扰电压：＜20V 

1.5干扰电流：＜2A 

1.6测 R 时电极间距：a＞5d

1.7、探测范围及精度要求
测量功能
测量范围
精度
分辨力
接地电阻
0.00Ω～30.00Ω
±2%rdg±3dgt

0.01Ω
30.0Ω～300.0Ω
±2%rdg±3dgt

0.1Ω
300Ω～3000Ω
±2%rdg±3dgt

1Ω
3.00kΩ～30.00kΩ
±4%rdg±3dgt

10Ω
土壤电阻率（ρ）
0.00Ωm～99.99Ωm

根据 R 的测量
0.01Ωm

100.0Ωm～999.9Ωm

精度而定
0.1Ωm

1000Ωm～9999Ωm

ρ=2πaRa

1Ωm

10.00kΩm～99.99kΩm

1 m～100mπ
10Ωm

100.0kΩm～999.9kΩm

3.14

100Ωm

1000kΩm～9000kΩm

1kΩm

接地电压
AC 0.0～600V

±2%rdg±3d


	1
	

	24
	数字式电火花检漏仪
	检测管道防腐层泄漏
	1.适用检测厚度：0.05～10mm

2.输出高压：0.6kv～30kv （无级连续可调)

3.对检测到的漏点进行计数并直接显示，可记忆99个漏点
4.输出高压值直接指示
5.电池：12V/2800mA

6.消耗功率：约6W
	1
	

	25
	超声波对比试块
	管道超声波探伤探伤校准试块
	一、试块型号：
1、RB-C(φ57)
2、RB-C(φ76)
	1
	

	26
	酸度计
	用于实验室测定天然水、工业用水或锅炉水的pH值
	1.显示：大屏幕点阵式液晶；
2.量程：0.00～14.00pH；
3.分辨率：0.01pH；
4.基本误差：±0.01pH；4.稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h；
5.测温范围：（-5.0～135.0）℃；
6.温度误差：±0.3℃；
	1
	

	27
	LED冷光源评片灯
	观察评定X光胶片
	1.电源：220V

2.最大亮度：440000Lux 

190000cd/㎡
3.整机功耗：约220W

4.窗口尺寸：253x68

5.观测黑度：大于5.0

6.重量约2.1Kg
	1
	

	28
	磁粉检测试块
	用于连续法磁粉探伤时，验证工件表面磁场强度的方向与大小，验证磁粉探伤综合性能
	1、试片的尺寸规格与对应的磁场强度
1.1、试片厚度：50±5μm 和100±10μm

1.2、试片边长：均为20±1㎜
1.3、圆形人工槽直径：均为10±0.5㎜
1.4、十字人工槽长度：均为6±0.3㎜
1.5、人工槽宽度：60～180μm
	5
	

	29
	磁粉检测提升力试块
	用于检测便携式磁粉探伤仪提升力的大小
	1.提升力118N
	1
	

	30
	磁粉检测提升力试块
	用于检测便携式磁粉探伤仪提升力的大小
	1.提升力45N
	1
	

	31
	多功能电能表线圈
	/
	配套DTSD188型电流表配套使用
	1
	

	32
	内、外卡钳
	用来日常尺寸检测
	内卡钳500mm、外卡钳500mm
	10
	


三、质保期及售后服务要求
本合同的质量保证期（简称“质保期”）为验收合格后 1 年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同档次的设备予采购人临时使用，所产生的费用由中标人负责。

四、验收要求

招标文件第三部分《用户需求书》采购项目清单一览表中序号“1-9、11-13、15、18-19、21-24、26、29-30”等仪器设备，在项目验收时，中标人须提供有资质的检验机构出具的合格检定/校准证书给采购人验收。

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。采购人有权要求中标人提供进口货物的报关单（如有适用）。

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5.中标人应将关键主机设备的作业文件、用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明并提供操作规程WORD版本。

6.采购人组成验收小组（验收小组应有中标人工作人员）按国家有关规定、规范进行验收，具体要求：采购申请部门会同供应商实施初验，必要时可邀请专家共同参与初验，初验前根据合同及需求制订方案，包括验收流程与步骤、验收记录与表格，全面覆盖合同中的技术要素，初验时采购申请部门与供应商对供应品或服务共同进行测试或试用并填写验收相关表格最终形成验收报告，验收后提交验收报告、培训记录，测试结果等现场验收见证材料至采购管理部门。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

7．验收期间中标人负责对采购人进行国内厂家培训；培训内容包括操作、运行、维护、修理等方面，并提供必需的培训资料。保证采购人5人以上操作人员能正常操作仪器和进行软件分析、学会初步判断故障、正确对设备维护保养；受训时间、地点及受训人员由采购人确定，中标人向受训人员详细讲解设备和系统的操作，确保受训人员能够进行独立的现场操作，所产生的费用由中标人负责。

五、安装与调试

中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺或技术协议中相关要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

六、交货期、交货方式及交货地点

交货期：合同签订后30日内安装完毕。
交货方式：快递物流、中标人自送等。
交货地点：云浮市云城区城北富善路。
七、付款方式

项目货款按下列步骤分期支付：

本项目合同签署生效后，5天内中标人向采购人指定账户支付10%的履约保证金，采购人在收到中标人提供的合同总价30%的正式“增值税专用”或“增值税普通”发票后，在（财政资金到位后）10个工作日内，向中标人支付合同总价的30%给中标人作为本项目预付款。

设备安装完毕，并通过采购人组织的验收合格后，采购人收到中标人开具的合同总价70%的合法正规的发票后，在（财政资金到位后）10个工作日内，由采购人向中标人支付合同总价的70%，同时10%履约保证金转为质保金。

产品验收并使用合格满一年，采购人于15个工作日内退回中标人合同总价10%的质保金。

中标人开具的相应金额的正式“增值税专用”或“增值税普通”发票。

付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

八、评审因素

1、标书的制作情况

2、技术参数响应情况

3、投标人荣誉
4、项目团队实力

5、所投设备先进性及稳定性
6、技术及售后服务方案
第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

 广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)

合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二零二零年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
甲    方（采购人）：
电    话：           　   传  真：           地  址：
乙    方（中标人）：
电    话：                传  真：           地  址：
项目名称：                                   项目编号：
    根据  （项目编号：）的采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
货物内容 
	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥ 元；    大写：


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。
注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。
合同金额
合同金额为（大写）：元（￥元）。
设备要求
货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。
货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
交货期、交货方式及交货地点
交货期：合同签订后30日内安装完毕。
交货方式：快递物流、中标人自送等。
交货地点：云浮市云城区城北富善路。
付款方式
按招标文件用户需求书中的规定执行。或以下方式：
项目货款按下列步骤分期支付：
本项目合同签署生效后，中标人向采购人支付10%的履约保证金，采购人在收到中标人提供的合同总价30%的正式“增值税专用”或“增值随普通”发票后，在（财政资金到位后）10个工作日内，向中标人支付合同总价的30%给中标人作为本项目预付款。
设备安装完毕，并通过采购人组织的验收合格后，采购人收到中标人开具的合同总价70%的合法正规的发票后，在（财政资金到位后）10个工作日内，由采购人向中标人支付合同总价的70%，同时10%履约保证金转为质保金。
产品验收并使用合格满一年，采购人于15个工作日内退回中标人合同总价10%的质保金。
中标人开具的相应金额的正式“增值税专用”或“增值随普通”发票。
付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
质保期及售后服务要求
本合同的质量保证期（简称“质保期”）为验收合格后     年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。
质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。
安装与调试
乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺或技术协议中相关要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
验收
货物内容序号“--------------”等仪器设备，在项目验收时，中标人须提供有资质的检验机构出具的合格检定/校准证书给采购人验收
货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。
货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
乙方应将关键主机设备的作业文件、用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明并提供操作规程WORD版本。
采购人组成验收小组（验收小组应有中标方人员）按国家有关规定、规范进行验收，具体要求：采购申请部门会同供应商实施初验，必要时可邀请专家共同参与初验，初验前根据合同及需求制订方案，包括验收流程与步骤、验收记录与表格，全面覆盖合同中的技术要素，初验时采购申请部门与供应商对供应品或服务共同进行测试或试用并填写验收相关表格最终形成验收报告，验收后提交验收报告、培训记录，测试结果等现场验收见证材料至采购管理部门。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
验收期间中标人负责对采购人进行免费的国内厂家培训；培训内容包括操作、运行、维护、修理等方面，并提供必需的培训资料。保证采购人5人以上操作人员能正常操作仪器和进行软件分析、学会初步判断故障、正确对设备维护保养；受训时间、地点及受训人员由采购人确定，中标人向受训人员详细讲解设备和系统的操作，确保受训人员能够进行独立的现场操作。
违约责任与赔偿损失
乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
争议的解决
凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向买方所在地法院提出诉讼。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
其它
本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
合同生效
合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份，采购代理机构执壹份，监管部门  份。
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：
代表：                                  代表： 
签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日    
开户名称：
银行账号：
开 户 行
合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表

	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统[image: image1.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准及《投标人资格声明函》）；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（6）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：         
日期：   年   月   日
符合性自查表

	投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖公章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况
	
	
	
	

	投标有效期是为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,858,900.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：                        
日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：                        
日期：   年   月   

一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	相关服务
	
	

	3
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：                        
日期：   年   月   日

附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：                        
日期：   年   月   日

二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式并与投标文件正本一起密封）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为440000-202008-118008021-0028号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 440000-202008-118008021-0028）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .

邮政编码：                  .
  电    话：                             .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .

职    务：                 .
投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
授权代表人（签字）：                                           
日期：   年   月   日
3．法定代表人委托授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人委托授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：440000-202008-118008021-0028]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人（签字）：                                           
职        务：
日期：   年   月   日
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                  投标人名称（公章）：                        
                                                  投标人地址：                        
4．投标人资格声明函格式

投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布广东省特检院云浮检测院2020年度仪器设备采购项目(重招)（项目编号：440000-202008-118008021-0028）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

(2）提供2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
(3）2020年4月-2020年9月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

(4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

(5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

四、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

五、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

六、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                               

邮编：                      .
授权代表人（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


温馨提示：供应商自行根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准如实填写《中小企业声明函》，不符合条件可以不填写。如若虚假填写《中小企业声明函》不但无法享受评审中价格扣除还将会被认定违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一项，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
                                         企业名称（公章）： 

                                              日  期：

附：（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        单位名称（公章）：
日  期：
注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人或分支机构营业执照（或三证合一证明）复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

5.3《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件；

5.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2020年4月-2020年9月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.8本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
6.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人名称（公章）：
日       期：
7．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	  4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
8．服务费承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB 440000-202008-118008021-0028
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人名称（公章）：
投标人地址：

授权代表人（签字）：
电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1 投标人简介；
9.2 投标人提供近2年已完成的同类项目业绩（提供中标通知书以及相对应合同的复印件，投标人可以复印合同的关键页面）；
9.3 2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；
   9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件；
   9.5 关于诉讼；
   9.6 名称变更证明；
   9.7 售后服务机构的联系清单；
   9.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2018
	
	
	

	
	2019
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
9.2投标人提供近2年已完成的同类项目业绩（提供中标通知书以及相对应合同的复印件，投标人可以复印合同的关键页面）；
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年已完成的同类项目业绩（提供中标通知书以及相对应合同的复印件，投标人可以复印合同的关键页面）；
2、须提供所填业绩的中标通知书和合同关键页复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
9.3近2年（2018年、2019年）的财务报表

2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7售后服务机构的联系清单

9.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1 技术响应表

 10.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。
投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
 10.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.2投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

对第三章用户需求书内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案、施工服务措施等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

设计方案。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3货物配置清单
10.3.1 货物明细表

10.3.2 货物详细描述

10.3.3 供货方式
10.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.4 实施步骤及时间、人力安排；

10.4.1  安装进度计划

10.4.2  交货进度表

10.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5   质量保证及售后服务
10.5.1质量保证体系

10.5.2售后服务承诺书

10.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
12．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
13. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：440000-202008-118008021-0028]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                      .  

邮       编：                      .

授权代表人（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .
传       真：                     .
14．唱标信封
唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金交付收据复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意招标文件条款声明格式
