
云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目
谈

判

文

件

采购编号： GDXJ20HTP3017
广东晓君招标采购代理有限公司

2020年9月

目   录

第一部分:报价邀请函…………………………………………1-1

第二部分:报价人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:报价文件格式………………………………………5-1

第一部分

报 价 邀 请 函

报 价 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司 （以下简称“采购代理机构”）受云浮市妇幼保健院（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目（采购编号： GDXJ20HTP3017）接受合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、本项目供应商产生方式

1.☑通过发布公告；

2.□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取；   

3.□采购人书面推荐的方式邀请。

二、谈判项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者谈判项目的性质

1.项目名称：云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目
2.预算金额：包1：175,800.00元；包2：200,000.00元
3.项目标的：
	序号
	采购内容
	数量
	交货期
	最高限价

（人民币元）

	包组1
	单通道微量注射泵
	6台
	
	23700

	
	双通道微量注射泵
	15台
	
	87750

	
	输液泵
	11台
	
	64350

	包组2
	病人监护仪
	10台
	
	200000


4.用途：详见谈判文件《用户需求书》
5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的采购政策) 

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见谈判文件中的《用户需求书》

5.2.  本项目采购本国货物。
5.3报价人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。

三、供应商资格要求（合格的报价人）

1.报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明；
4.报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】
5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；
7.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

8.本项目不接受联合体投标。
四、项目报名时间、地点、方式及谈判文件的获取方式
1.报名时间：2020年10月14日至2020年10月16日的上午08：30-下午17：30时；办公时间内（节假日除外，工作日内）。
2、报名件地点：广东省云浮市城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）；

3、获取谈判文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4、报名时报价人需提交：

4.1经年审的企业法人营业执照复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；

以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整报名资料供应商的报名。

报名费：人民币200元（售后不退）。

（备注：供应商获取了本谈判文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以谈判小组共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
五、报价截止时间、谈判时间及地点

1.递交报价文件时间：2020年10月21日上午08：30-09:00（北京时间）；
2.报价截止时间：2020年10月21日上午09：00（北京时间）；
3.谈判时间：2020年10月21日上午09：00（北京时间）；
4.谈判地点：广东省云浮市城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）。
请各报价人授权代表务必到场参与谈判。

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮市妇幼保健院
采购人地址： 云浮市妇幼保健院
2.采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市城中路110号三楼
采购代理机构联系人：林先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

七、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：罗先生 
采购项目联系人电话：0766-8822377

八、谈判文件公示

    本项目谈判文件在广东晓君招标采购代理有限公司(www.gdxjzbdl.com)网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自谈判文件公告之日后三个工作日。
广东晓君招标采购代理有限公司 

                                                   2020年10月13日
第二部分

报 价 人 须 知

一、说明
1     适用范围

本次代理采购的相关货物项目。
2     定义

  “采购人”指本采购项目的委托人。

  “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

  “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与谈判的法人。

  “货物”指报价人按谈判文件的规定，须向采购人提供的一切物品及其它材料等。

   服务：指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

   谈判文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和谈判文件中规定的电子文件。
3     供应商资格要求（合格的报价人）

3.1.报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3.3.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明；
3.4.报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】
3.5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；

3.6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；
3.7.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件（自拟格式提供承诺书）。

2）2019年度经财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）（自拟格式提供承诺书）。
3）2020年3月至今（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（自拟格式提供承诺书）。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单（自拟格式提供承诺书）。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟格式提供承诺书）。

3.8.本项目不接受联合体投标
二、谈判文件

1     谈判文件的组成

谈判文件包括以下部分：

报价邀请函；

报价人须知；

用户需求书；

合同条款；

报价文件格式。

2     谈判文件的澄清

采购代理机构负责对谈判文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     谈判文件的补充和修改

根据项目的需要,采购人可对谈判文件进行修改和变更。

谈判文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

在谈判过程中,谈判文件内容如有实质性的变更,谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人.若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出谈判,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件

1     报价文件的编写

报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件；
报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非谈判文件中另有规定）；
报价人应按谈判文件要求的报价范围进行报价；
报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求
报价部分（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

商务响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

技术响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

报价人认为需加以说明的其他内容；

报价人报价的内容与谈判文件的质量、服务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写质量规格偏离表和服务条款偏离表；
报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3
报价文件的签署、装订和密封

3.1
报价文件正本一套、副本三套、内容应一致，每份报价文件应按A4纸幅面装订成册。如果正本与副本不符，以正本为准，报价文件正本每页须加盖公章。报价文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人加盖公章才有效。
3.2    报价人应同时提交报价文件的电子文件一套（以U盘形式）附在正本里，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为报价文件不完整。
3.3
所有报价文件必须装入密封的信封或封套（信封或封套须加盖公章）。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本，并按下列格式填写。

	（正本/副本）

“于      年     月     日     时    分（即报价截止时间）”之前不准启封

项目名称：云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 
采购编号：  GDXJ20HTP3017
报价人名称：

报价人地址：                               邮政编码：

  报价人代表：                               联系电话：


3.4
采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.5    封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

3.6    如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

3.7   报价文件未按谈判文件要求签署、密封和标记的，将会导致符合性审查不通过。

3.8   本谈判文件所指“公章”，均指加盖报价人“鲜章”（不包含电子章）。
4     报价有效期

从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5     报价文件的递交和撤回

5.1   报价人应按报价邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

谈判期间应谈判小组的要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、谈判及评审

1
谈判小组

1.1
本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由3人或以上单数组成。

1.2
谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3
谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对最终形成的报价文件和最终谈判结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

2    谈判程序

谈判小组将在按谈判排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。（谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面的形式通知所有参加谈判的报价人）

最终报价：报价人应在谈判小组规定的时间内统一提交最终报价。（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）

（1）  谈判过程对谈判文件需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，谈判小组有权确定其报价为无效报价。
谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
技术商务谈判的时间及地点(见报价邀请函)。

在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

3    评审

谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清和最终报价等内容进行详细评审。

实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将被视为无效报价。

谈判小组将按谈判文件规定的原则进行评审。

4    评审办法

4.1
评审原则

（1）  本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应参照《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）  本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法。本次评审是以谈判文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加谈判工作的所有人员应参照《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

4.2
评审程序和评审方法

（1）  谈判小组根据“初步评审细则表”对报价文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的报价人，不需进行符合性审查，只有对“初步评审细则表”所列各项作出实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的投标，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同报价人参加同一合同项下投标的，按一家报价人计算。经评委会审查，合格报价人不足3家的，作废标处理。
（2）  按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。本项目谈判如无特殊情况，谈判小组要求报价人进行二轮报价，即在谈判后的第二次报价为最终报价。
（3）  价格评审：
    1.  报价人不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现报价人的报价明显低于其他投标报价， 使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该报价人作书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该报价人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

    2.  投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

        a 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

        c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
d 对投标货物的关键、主要设备，报价人报价漏项的，作非响应性投标处理；
e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

（4）   价格扣除：

   1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

      2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

      3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

 ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

  4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

  5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

  6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

  7）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
    8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。
4.3
   推荐成交报价人

（1） 谈判小组按通过初步评审且报价最低的原则确认成交供应商。谈判小组将对通过初步评审的报价人进行价格比较。谈判小组将入围的报价人最终报价由低至高排列。最终报价最低的报价人为该谈判的成交候选人，次低的为成交备选人。最终报价相同时，按下列顺序比较确定：1）小型或微型企业：2）节能产品；3）环保产品。提供的核心产品品牌均相同，评审后报价最低的同品牌报价人获得中标人推荐资格，其他同品牌报价人不作为中标候选人。
4.4
   评审报告

   谈判小组依据评审结果出具评审报告。

4.5
   谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6
接受和拒绝任何或所有报价的权利

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7
变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

五、 成交报价人及成交服务费

5.1    成交报价人的确定

（1）  根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2    成交通知书及中标通知书

采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

5.3    签订合同

成交报价人在收到《中通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

合同的组成基于但不限于以下部分：

a. 《合同书》；

b. 谈判文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《成交通知书》。

5.4    成交服务费

1. 每个包组中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费人民币肆仟伍佰元整（￥4，500元）。
（1） 成交服务费以人民币支付。

（2） 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

（3） 成交服务费不在报价中单列。

（4） 报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在采购人给成交人的成交合同规定的货款中抵扣服务费。

六、保密约定

     6.1  在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

     6.2  招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

     6.3  开标前采购人向采购代理机构索要已获取谈判文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

     6.4  任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

 6.5  凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、谈判文件的解释权

7.1   本谈判文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目（ GDXJ20HTP3017）初步评审细则表

                                                                                                    评委签名____________________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	报价文件完整、符合谈判文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：包1：175,800.00元；包2：200,000.00元）
	
	
	
	

	
	投标有效期是90天
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、谈判文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
2、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1、项目名称：云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目
2、项目预算：包1：175,800.00元；包2：200,000.00元
项目清单及参数

	序号
	采购内容
	数量
	交货期
	最高限价

（人民币元）

	包组1
	单通道微量注射泵
	6台
	签订合同后,30天完成交付使用并验收合格
	23700

	
	双通道微量注射泵
	15台
	
	87750

	
	输液泵
	11台
	
	64350

	包组2
	病人监护仪
	10台
	签订合同后,30天完成交付使用并验收合格
	200000


1、报价人须提供主要设备生产厂家开具的专项授权书（若报价人为经销商时）。

所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。

3、载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。

包组一
注射泵技术参数要求
 注射泵必须具有CFDA注册证及德国TUV认证的CE证书
 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射
3、一般规格和要求：
3.1 I类CF型设备，技术先进、结构合理、加工精密；
3.2 模块化设计，能与输液工作站结合联网组成输液管理系统；
3.3一体化提手和固定夹，便于移动和转运，容易操作、养护和维修；（提供图品）
4、主要技术和性能要求：
4.1安全要求：  
★4.1.1安全可靠，进液防护等级≧IP23；
  4.1.2 双CPU设计，关键模块采用冗余设计；
4.1.3 动态监测在线注射压力，显示实时注射压力数值;
4.1.4阻塞报警阈值4档可调；
4.1.5阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害病人；
4.1.6防虹吸设计：防止药液在暂停期间任意流出；
4.1.7 自动锁屏功能：ON/OFF，锁屏时间15sec-30min可调；
4.2 精度要求：
      4.2.1 速率≥1ml/h时，精度≤±2%
4.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；
4.3 基本要求：
      4.3.1 速率范围：0.01-1500ml/h, 最小步进值0.01ml/h；
      4.3.2预置总量范围：0-9999ml，最小步进值：0.01ml；
      4.3.3 预置时间范围：1min-99hrs59min
      4.3.4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；
      4.3.5 快推功能：快推速率0.1-1500ml/h，以0.1ml/h步进，具有自动和手动两种快推模式，实
时显示快推入量，并且每达到1ml整数时给与声音提示；
      4.3.6  KVO功能：0-5ml/h，以0.01ml/h步进；
      4.3.7  自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
4.3.8  采用触摸屏操作，彩色触摸屏≧4.3英寸，使用方便，简单易用；
4.3.9  具有ml/h速率模式，在同一个操作界面中即可快速完成流速、时间-容量和流速-容量三种输液模式参数的设置，无需翻页选择模式操作，方便快捷；
4.3.10 分低级、中级、高级三级报警，并给以声光提示，同时图文并茂地显示具体报警信息，直观易懂；
4.3.11 报警信息：预置量接近完成、注射器接近排空、预置量完成、注射器排空、管路阻塞、、电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、网电源中断、注射器脱落、遗忘操作、待机时间结束、KVO完成；
4.3.12 具有两种注射模式可选：ml/h速率模式、体重模式；
4.3.13 具有独立的电池仓，无需打开机壳即可更换电池；（提供图片）
★4.3.14 电池持续运行时间≧小时/5ml/h；
4.3.15供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 11-15V；
4.3.16 历史纪录功能：自动储存5000条的事件记录；
4.3.17 药物库功能：支持药物名称显示； 

4.3.18 多功能接口：具有type-C多功能接口，支持RS232、数据传输、护士呼叫、外接支流电；
4.3.19 可选配无线模块，实现无线组网监测；
4.3.20内置中文，全中文操作界面。
4.3.21 整机重量≦ 1.7kg；
双通道注射泵技术参数要求
 资质：注射泵必须具有CFDA注册证及德国TUV认证的CE证书
 用途：用于推动注射器进行液体精确匀速注射
3、一般规格和要求：
★3.1 I类CF型设备，注射泵的进液防护等级≧IP44；
3.2 PBT+PC外壳材质，抗氧化耐腐蚀；
3.3 双通道注射泵采用整体同屏设计，两个通道的旋转压柄和推拉盒采用不同颜色设计，与各自通
道的操作界面颜色一致，避免误操作；
3.4 双道注射泵外观W*H≤230.5*129.5mm；
3.5 双道注射泵整机重量≤2.7kg
4、注射泵的主要技术和性能要求：
4.1安全要求： 

  4.1.1 采用双CPU设计；
4.1.2 双道注射泵具有一体化隐藏式提手和固定夹，无需外接配件，便于移动、转运和保管；（提供
图片）
4.1.3 能够动态监测在线注射压力，图标和数字显示实时注射压力值和报警等级;
4.1.4 阻塞报警等级4档可调，分别为（150、300、600、900）mmHg；
4.1.5 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害
病人；
4.1.6 防虹吸设计：防止药液在暂停期间任意流出；
4.1.7 自动锁屏功能：OFF，锁屏时间15sec-30min可调；
★4.1.8 采用单手操作设计，只需单手就能完成注射器加载，满足无菌操作要求；（提供图片）
4.2 精度要求：
      4.2.1 速率：全流速段注射精度≤±2%，机械精度≤±1%；
4.2.2 在线滴定功能：更改速率不需要中断注射；
4.2.3 无需停机可以在线调整压力报警等级和累积量清零；
4.3 基本要求：
     4.3.1 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进值0.01ml/h；
      4.3.2预置总量范围：0-9999.99ml，最小步进值：0.01ml；
      4.3.3 预置时间范围：1sec-99hrs59min59sec；
      4.3.4 快推功能：快推速率0.1-2000ml/h，以0.01ml/h步进；
4.3.5具有自动和手动两种快推模式，实时显示快推入量，并且每达到1ml整数时给与声音提示；
      4.3.6  KVO功能：0-5ml/h，以0.01ml/h步进；
    ★4.3.7  自动识别注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
4.3.8  采用触摸屏操作，彩色触摸屏≧4.3“，使用方便，简单易用；
4.3.9  具有ml/h模式，在同一个操作界面中即可快速完成流速、时间-容量和流速-容量三种输液
模式参数的设置，无需翻页选择模式操作，方便快捷；
4.3.10 分低级、中级、高级三级报警，并给以声光提示，同时图文并茂地显示具体报警信息，直观
易懂；
4.3.11 预置量接近完成、注射器接近排空、预置量完成、注射器排空、管路阻塞、阻塞预报警、压
力下降、电池电量低、电池耗尽、网电源中断、注射器脱落、遗忘操作、待机时间结束、KVO完成、
药物剂量超限、系统故障；
4.3.12 具有九种注射模式可选：ml/h模式、体重模式、TIVA模式、首剂量模式、序列模式、梯度
模式、级联模式、药物库模式、微量模式；
4.3.13 启动级联模式，通道A可向通道B中继注射；
★4.3.14 电池持续运行时间：单通道注射≧10小时@5ml/h，双通道注射≥5h；
4.3.15供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；
4.3.16 历史纪录功能：自动储存≥5000条的事件记录；
  4.3.17 治疗记录：自动存储≥20条治疗记录，并可直接调用治疗记录设置参数；
  4.3.18 药物库功能：药物库存储≥2000条，支持药物名称显示； 
4.3.19 品牌库存储≥200个品牌；
4.3.20 多功能接口，支持数据传输、护士呼叫、外接直流电充电；
4.3.21 可选配无线模块，实现无线组网监测；
4.3.22内置中文，全中文操作界面；
输液泵技术参数
输液泵必须具有CFDA注册证及德国TUV认证的CE证书；
2、 用途：用于精确定量输液
3、一般规格和要求：
3.1 I类CF型设备；
3.2 PBT+PC工程塑料外壳，高强度，耐腐蚀；
★3.3 体积小巧轻便，长*深≦132*90mm，隐藏式提手，便于移动和转运，节省空间;
4、主要技术和性能要求：
4.1安全要求：  
4.1.1 进液防护等级≧IP44； 
4.1.2 主副双CPU设计，系统安全可靠；
4.1.3 动态监测在线注射压力，图形和数字实时显示注射压力数值;
4.1.4 阻塞报警阈值5档可调：50mmHg、150mmHg、300mmHg、600mmHg、900mmHg；
4.1.5 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，丸剂量≦0.2ml，避免意外丸剂量伤害病人；

  4.1.6 气泡检测：超声气泡探头，具有单个气泡和连续气泡报警，单个气泡检测5档可调：50ul、100ul、200ul、400ul、800ul； 累计气泡检测50-1000ul/15min可调；  
  4.1.7 自动锁屏功能：ON/OFF，锁屏时间15sec-30min可调；
      4.1.8 具有防自由流止流夹，可以驻停在开启状态，方便护士加载输液器（附图片）；
4.1.9 支持使用滴数传感器； 
4.2 精度要求：
4.2.1 输液精度≤±5%
4.2.2 在线滴定功能：更改速度无需中断输液
4.2.3 在线调整功能：无需停机清零累积量、调整压力报警阈值和气泡报警阈值，避免血药浓度波动；
4.3 基本性能：
★4.3.1 输液速度：0.1-2000ml/h, 最小步进为0.01ml/h；
4.3.2 预置量：0-9999.99ml，最小步进值0.01ml；
4.3.3 预置时间：1s-99hrs59min59s；
      4.3.4快进功能：快进速度1-2000ml/h，具有自动和手动两种快进模式，实时显示快进入量，并且每达到1ml整数时给与声音提示；
4.3.5排气速度范围：100-2000ml/h；
4.3.6 KVO功能：0-5ml/h，以0.01ml/h步进；
4.3.7 彩色触摸屏≧4.3英寸，支持医护人员戴手套操作； 
4.3.8 具有ml/h模式，在同一个操作界面中即可快速完成仅流速、时间-容量和流速-容量三种输液模式参数的设置，无需翻页，方便快捷；
4.3.9分低、中、高三级报警，并给以声光提示，同时图形化报警指引具体信息，直观易懂；
4.3.10报警信息：预置量接近完成、预置量完成、管路阻塞、电池电量低、电池耗尽、系统故障、网电源中断、遗忘操作、待机时间结束、KVO完成、无滴数传感器、滴数异常、空瓶、单个气泡、累计气泡、门开、药物剂量超限。
4.3.11 内置6种输液模式：ml/h速度模式、体重模式、滴数模式、药物库模式、序列模式和微量模式；
★4.3.12 电池持续运行时间≧10小时@流速25ml/h；
4.3.13供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10V-16V；
4.3.14 历史记录功能：自动储存5000条的事件记录，
4.3.15 治疗记录：可以查看和调用最近20条治疗记录；
4.3.16 药物库功能：支持药物名称显示和药物纠错功能； 

4.3.17 多功能接口：具有多功能接口，支持数据传输、护士呼叫、外接直流电；
4.3.18可加装无线模块，实现无线联网监测；
4.3.19内置中文，全中文操作界面。 
4.3.20 机器裸机重量≦1.5kg

包组2

床旁监护仪招标参数
1：整机要求：
1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 
1.2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。
1.3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。
1.4、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。
1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型[image: image1.png]


。
1.7、监护仪设计使用年限≥8年。
1.8、防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。
2：监测参数：
2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测
2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s. 
2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。
2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
2.10、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式。 
2.11、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。
2.12、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
3：系统功能：
3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
3.2、支持肾功能计算功能。
3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
3.5、≥1000组NIBP测量结果，≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾支持48小时全息波形的存储与回顾功能
3.6、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.7、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
3.8、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 
3.9、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 
3.10、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 
3.11、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.12、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
三、售后服务
1、设备保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。报价人可根据自身实力提出更长质保期，报价人需在投标文件中提供设备生产厂家的详细售后服务承诺。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 

5、中标人提供设备安装、调试、使用；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级；定期进行设备检修。

6、提供7×24小时电话维护响应服务：若电话中无法解决，4小时内到达现场。如是硬件问题必须8小时内解决，否则需提供不低于使用设备的备件，保证系统的正常运行。 

7、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过12小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 

8、中标人需提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。

9、保修期按厂家的规定，如在保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

10、保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备。

11、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修， 即由中标人派人员到用户设备使用现场维修， 由此产生的一切费用均由中标人承担。 所有设备必须在明显位置贴有维修热线电话的标识。 中标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案（不限于产品、技术、模块、部件和升级等内容）。
四、培训要求

    验收合格后，中标人对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。
五、验收要求

1)中标人必须全力配合产品验证工作，按照采购人的有关规定进行产品的验收和质检。验收不合格的产品或中标人未按要求供货的，中标人必须无条件的按要求供货，直至验收合格为止。 

2)经双方商定后，中标人必须按合同要求按时按质按量供货。

3)所有供货产品验收合格并经采购人使用确认合格后，方能办理货款结算手续。
六、质保期、交货地点、包装要求及完工期：

1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、完工期
签订合同后,30天完成交付使用并验收合格；

4、质保期

质保期1年或以上。

七、付款方式：

1、合同签订后，在10个工作日内支付中标金额的30%；

2、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格,正常运行一个月后分期支付中标金额70%，共分12期，每月支付1期；

3、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

5、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

第四部分

合 同 条 款
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）

云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目
合 同 书

项目名称：

合同编号：

签约地点：                         
签订日期：     年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

甲方(采购单位)：____________ 电话：____________
乙方(供货单位)：____________ 电话：____________
经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。
一、产品清单及付款方式
1．产品清单及价格（此表须与招标文件一致）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件。

2.价格

2.1合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
2.2合同总价包括了包含材料价格、计划利润、产品深化设计、整体设备的制造和运输装卸、高空吊装、机械安装施工、电气控制系统；智能管理软件编程设计及安装、运行调试、管理费、税金、保险费、当地特检院申报检验及验收费及其它检测等所有费用。

2.3合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

2.4本合同价格为固定不变价。

2.5如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

3．付款方式
3.1、合同签订后，在10个工作日内支付中标金额的30%；

3.2、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格,正常运行一个月后分期支付中标金额70%，共分12期，每月支付1期；

3.3、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

3.4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

3.5、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

二、交货时间及地点
1、交货期：在合同签订后 30 个日历天内完成。

2、交货地点： 按甲方指定的地方配送。

三、保修条款
乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（报价文件承诺内容）。下例情况不属保修范围：
1．不可抗力引起的损害；
2．用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；
3．用户私自维修引起的损坏；
4．用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
5．其它不属于供应商负担的保修事宜。
四、相关权利及义务
1．甲方收到乙方设备后，乙方应在甲方的监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；
2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；
3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；
4．甲方在合同规定期限内履行付款责任；
5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；
6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；
7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；
8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；
9．双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。
五、争议
双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。
六、其它
1．本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购监管部门一份，采购代理机构一份；
2．本合同自签订之日起生效；
3．本项目的谈判文件、报价文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　    乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：
乙方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：

开户银行：


开户帐号：
合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  谈判文件………………………………………………………………………………

附件3  中标供应商的报价文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是谈判文件的“用户需求书”要求和中标供应商的报价文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

报 价 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	评审内容
	谈判文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1.报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2.报价人具有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产许可证》。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3.本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	报价文件完整、符合报价文件文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（包1：175,800.00元；包2：200,000.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（公章）：                        

日期：   年   月   日

一、报 价 表

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：                                         项目编号：

	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货期（完工期）：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次询价标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：
投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的       （项目名称）       货物及服务的谈判文件的全部内容，我方：            (报价人名称)作为报价者正式授权          (授权代表全名,职务)代表我方进行有关本报价的一切事宜。

    在此提交的报价文件,正本壹份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

     报价报价表

二、 报价文件第二部分

（一）  报价函；

（二）  授权书；

（三）  资格证明文件；

（四）  技术、商务响应表；

（五）  按谈判文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

     技术响应文件及差异表。

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套(以U盘形式并与报价文件正本一起密封)。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为 GDXJ20HTP3017的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价报价表）；

（三）本报价文件的有效期为谈判日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了谈判文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（六） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（七 我方如果成交，将保证履行谈判文件以及谈判文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（八） 如我方被授予合同，由我方就本次谈判支付或将支付的服务费列于谈判文件要求的承诺书（承诺书号ZB  GDXJ20HTP3017）中。

（九） 所有与本谈判有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电子邮箱：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                         
附：代表人性别：                      年龄：___________         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：_______________                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                    报价人（公章）：

                                地        址：

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

    本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）       项目谈判[采购编号为： GDXJ20HTP3017]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目（项目编号： GDXJ20HTP3017）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备本项目谈判文件规定的条件：

1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力；

2）不以联合体形式参加报价。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

四、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

五、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

六、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
报价人名称（公章）：                       .
报价人地址：                               

邮编：                      .
报价人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .
电       话：                              

传       真：                      .
附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                            企业名称（盖章）： 

                                  日  期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        单位名称（盖章）：
日  期：
注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、报价人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、报价人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如报价人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

5．资格证明文件格式
[说明]  报价人应按照谈判文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1.报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

5.2.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

5.3.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明；
5.4.报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】
5.5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；

5.6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；
5.7.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.8.本项目不接受联合体投标。
6．商务响应表格式
6.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。
报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（公章）：                        

日期：          年      月     日

6.2一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	  4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


注： 1.报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（公章）：                        

日期：          年      月     日

7．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：ZB  GDXJ20HTP3017
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目的货物及相关服务谈判中获成交（采购编号： GDXJ20HTP3017），我方保证在收到《成交通知书》后，按谈判文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

8. 报价人认为有必要提供的其它资料。

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

报价人首先应充分理解谈判文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目报价人案的编写。

10.1技术响应表
 （1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(报价人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

（2）一般技术条款响应表
	序号
	谈判文件要求
	报价实际参数

(报价人应按所报货物实际数据填写，不能照抄谈判文件要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

11、同意谈判文件条款声明格式
同意谈判文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的云浮市妇幼保健院注射泵、输液泵及病人监护仪采购项目的供货及相关服务的公开招标[采购编号为： GDXJ20HTP3017]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意谈判文件的相关条款。
    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
