郁南县第二人民医院进口血滤机和血透机采购项目

磋

商

文

件

采购编号：GDXJ2021HCS2016

广东晓君招标采购代理有限公司

2021年6月

目   录

第一部分:磋商邀请函………………………………………………1-1

第二部分:报价人须知………………………………………………2-1

第三部分:用户需求书………………………………………………3-1

第四部分:合同条款…………………………………………………4-1

第五部分:报价文件格式……………………………………………5-1

第一部分

磋 商 邀 请 函

磋 商 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受郁南县第二人民医院（以下简称“采购人”）的委托，对郁南县第二人民医院进口血滤机和血透机采购项目（编号：GDXJ2021HCS2016）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1.项目名称：郁南县第二人民医院进口血滤机和血透机采购项目

2.预算总金额：¥1,470,000.00元

3.项目内容及数量：详见用户需求书。

4.用途：详见用户需求书。

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》。

5.2.  本项目采购进口产品货物服务，属进口设备的已通过进口产品专家论证。

5.3.  本项目属于政府采购项目。

5.4.  监管部门：郁南县财政局。

6.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

7.报价人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 二、合格报价人资格条件

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）提供2020年12月至今其中任意一个月缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》（提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

4.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明（提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

5.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。

- 三、报名时间、地点、方式及报名费

1.报名时间：2021年6月7日至2021年6月11日上午08:00-11:30;下午14:30-17:30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3.获取磋商文件方式：报价人自行到相关网站下载。

4.供应商可通过电子邮件形式向代理机构报名，并提交以下报名资料：

4.1提供企业法人营业执照复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；

4.3具有有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产许可证》（提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

4.4具备所投产品的医疗器械注册证明（提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

4.5报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】；

4.6供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

以上提交的报名资料以及《投标报名登记表》均须加盖供应商公章并形成扫描件发送至代理机构（邮箱地址：gdxj008@126.com），采购代理机构确认其报名资格，采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。《投标报名登记表》及上述报名资料原件须在递交报价文件时同时递交给代理机构备案。

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评审委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）

- 5.报名费缴纳方式：
供应商通过银行转账缴纳报名费，由供应商基本户行直接存入如下账户：
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：44050182860800000030
开户银行：中国建设银行云浮市分行
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

- 6.报名费：200元

- 四、投标截止时间、磋商时间及地点

1.递交报价文件时间：2021年6月16日上午08：30-09：00（北京时间）

2.报价截止时间：2021年6月16日上午09：00（北京时间）

3.磋商时间： 2021年6月16日上午09：00（北京时间）

4.磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

5.请各报价人授权代表及技术人员务必到场参与磋商。

- 五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：郁南县第二人民医院

采购人地址：云浮市郁南县西郊1号

2.采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话： 0766-8399669

采购代理机构传真： 0766-8399669

六、 采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：谢先生

采购项目联系人电话：0766-7668200

七、磋商文件公示

本项目磋商文件在广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自磋商文件公告之日起五个工作日。

- 八、供应商注册登记

根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。

广东晓君招标采购代理有限公司

2021年6月4日

第二部分

报 价 人 须 知

# 一、说明

## 适用范围

### 1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属部门集中采购项目。

### 1.2   资金来源：单位自筹资金。

### 1.3   属进口设备的已通过进口产品专家论证。

## 定义

### “采购人”指本采购项目的委托人。

### “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

### “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。

### “成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。

### “货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。

### “服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

### 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。

## 合格的报价人

3.1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）提供2020年12月至今其中任意一个月缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

3.2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.3.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》（提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

3.4.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明（提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

3.5.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

二、磋商文件

1     磋商文件的组成

磋商文件包括以下部分：

- 磋商邀请函；

- 报价须知；

- 用户需求书；

- 合同条款；

- 报价文件格式。

2     磋商文件的澄清

- 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     磋商文件的补充和修改

3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。

3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。

# 三、报价文件

1     报价文件的编写

- 报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。

- 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）

- 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

- 报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求

2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；

2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。

2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3     报价文件的签署、装订和密封

- 报价文件正本一套、副本叁套，内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页均须加盖公章）。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件盖章才有效。

- 报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（电子文件：请将Word文档的正本磋商文件及签署、盖章后的正本磋商文件扫描成PDF格式的电子文件同时拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为报价文件不完整。

- 报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。

- 报价文件的正本，磋商文件中已明示需公章处，须由报价人加盖报价人公章。磋商文件中已明示需报价人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。

- 报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为报价文件不完整。

- 报价文件须现场递交，没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。

- 报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

- 封套均应按以下要求标记：

（正本/副本） 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即磋商截止时间） 项目名称：郁南县第二人民医院进口血滤机和血透机采购项目 收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 编号：GDXJ2021HCS2016 报价人名称： 报价人地址： 邮政编码： ### 报价人代表： 联系电话：

- 封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

- 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

3.11  报价文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

3.12  本磋商文件所指“公章”，均指加盖报价人“鲜章”（不包含电子章）。

4     报价有效期

- 从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5     报价保证金

5.1    本项目的报价保证金金额为人民币叁万元整（¥30,000.00元）。

报价保证金是报价文件的组成部分。

5.2	报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。

5.3    报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公账户直接存入如下账户（交款时报

价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）

户   名：广东晓君招标采购代理有限公司

账   号：80020000008889127

开户行 ：广东云浮农村商业银行股份有限公司西区支行

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交报价保证金请注明：采购编号GDXJ2021HCS2016]

- 保证金的提交时间要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按磋商文件第五部分《报价文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了磋商文件而决定不参加本次投标的报价人，在报价文件递交截止时间的1日前，按《磋商邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！

- 报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，

以方便统计之用。

### 5.4    有下列情况之一的，报价保证金不予退还：

### 5.4.1  供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

### 5.4.2  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

### 5.4.3  除因不可抗力或磋商文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

### 5.4.4  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

### 5.4.5  成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

### 5.4.6  依法取消成交资格；

### 5.4.7  将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的；

### 5.4.8  磋商文件规定的其他情形。

5.5	未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还，如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

5.6	成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）	成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.7	下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：

（1）	报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）	成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件的递交和撤回

- 报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

  - 磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。

（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

# 四、磋商及评审

- 1	磋商小组

1.1	本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。

1.2	磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3	磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

- 2    磋商程序

- 磋商小组将对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。

- 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

- 最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；

- 磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

- 技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。

- 在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

- 3    评审

- 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。

- 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。

- 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

- 4    评审办法

4.1	评审原则

（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

4.2	磋商评审程序和评审方法

- 评审委员会根据“报价文件初步评审表”对报价文件的资格性和符合性进行评审，不能通过

资格性审查的报价人，无需进行符合性审查，只有对“报价文件初步评审表”所列各项作出

实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投

标，评审委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否

则将被淘汰。

（2）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。根据财库[2015]124号，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行，即提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的技术商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。本项目推荐3名成交候选供应商，综合得分最高的响应供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的响应供应商为第二成交候选供应商，综合得分第三高的响应供应商为第三成交候选供应商。综合得分相同，名次按最后报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且最后报价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；如以上都相同的，名次由磋商小组采取随机抽取的方式确定。

（4）  技术商务和价格的评审：

1．技术、商务评分：技术、商务评分各单项所占权重详见附表《技术、商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×30

如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

注：报价人不得以低于成本的报价竞标。如果评审委员会会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，报价人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。报价人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评审委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条的规定的为准。

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分报价文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。

10）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

- 11）投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，报价人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

（5） 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 54% | 16% | 30% |

评标总得分=技术评分+商务评分＋价格评分

4.3	 推荐成交报价人

推荐成交候选报价人名单：本项目推荐3名成交候选供应商。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的响应供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的响应供应商为第二成交候选供应商，综合得分第三高的响应供应商为第三成交候选供应商。综合得分相同，名次按最后报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且最后报价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；如以上都相同的，名次由磋商小组采取随机抽取的方式确定。

4.4	 评审报告

磋商小组依据评审结果出具评审报告。

4.5	 磋商、评审过程的保密性。

- 接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、 确

定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。

- 从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6	接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7	变更服务方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

# 五、成交报价人及成交服务费

5.1   成交报价人的确定

（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2   成交结果公告

（1） 采购代理机构将在①广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）；②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。

5.3   质疑和投诉

（1） 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）  质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

（3）  质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。

（4）  质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料））。

（5）  质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

（6）  政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

（7）  质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

（8）  质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对磋商文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

（9）  质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

报价人对评审结果进行质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（10） 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联系人：李小姐

附：《质疑函》范本格式

质疑函范本 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址： 邮 编： 联系人： 联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址： 邮 编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包 号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 事实依据： 法律依据： 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 法定代表人（签字)： 授权代表（签字)： 公章： 日期： 证据目录清单 序号; 证据名称; 证据来源; 证明对象. 1. 2. .......

### （11）  报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

### 政府采购监督管理机构名称：郁南县财政局政府采购管理科

地  址：郁南县新生路92号

电  话：0766-7593963

### 传  真：0766-7593963

5.4   成交通知书及中标通知书

- 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

- 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

- 采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

5.5    签订合同

- 成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

- 合同的组成基于但不限于以下部分：

a.《合同书》；

b. 磋商文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；

d.《成交通知书》。

5.6    成交服务费

### （1） 中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

例如：某货物招标中标金额为200万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（200-100）万元×1.1％＝1.1万元

合计：1.5万元+1.1万元＝2.6万元

### 成交服务费以人民币支付。

### 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

### 成交服务费不在报价中单列。

### 报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

六、保密约定

1） 在磋商采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

2） 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

3） 开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。

# 七、磋商文件的解释权

### 本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

### 郁南县第二人民医院进口血滤机和血透机采购项目（编号：GDXJ2021HCS2016）

### 初步评审细则表

评委签名：____________

| 报价单位 评审内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 与公告中合格报价人资格条件要求一致 |  |  |  |  |
| 不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。 |  |  |  |  |  |
| 符合性审查 | 报价文件完整、符合磋商文件规定的签署、 盖章 |  |  |  |  |
|  | 报价是固定唯一的 |  |  |  |  |
|  | 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况 |  |  |  |  |
|  | 报价有效期是为90天 |  |  |  |  |
|  | 报价没有超出预算（预算价：¥1,470,000.00元） |  |  |  |  |
|  | 没有其它未实质性响应磋商文件的要求 |  |  |  |  |
|  | 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

- 1.表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

- 2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

- 郁南县第二人民医院进口血滤机和血透机采购项目（编号：GDXJ2021HCS2016）技术评分表

评委签名：____________

| 报价单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标书的制作情况 | 磋商文件按磋商文件规定有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项等进行综合横向对比： 1.目录编页码对应全部准确，书面整洁无涂改，没有缺漏项为优得2分； 2.目录编页码对应基本准确，书面整洁少量涂改，没有缺漏项为良得1分； 3.目录编页码对应不准确，书面不整洁，有缺漏项为差得0分。 | 2 |  |  |  |
| 设备参数响应情况 | 对磋商文件中设备的技术参数指标进行评分： - 完全满足或优于技术参数得42分; - 带“▲”技术参数不满足的一项扣3分; - 其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1分， - 扣至0分为止。 - 所有报价人须提供投标产品彩页及相应技术参数说明作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合磋商文件要求。 | 42 |  |  |  |
| 产品选型 | 根据报价人所投核心产品的性能、技术先进性、产品配置和选型的合理性等进行评分： 1.投标产品性能优异、技术先进、配置均衡、选型合理，完全满足或优于用户需求的，得4分； 2.投标产品基本满足用户需求的，得2分； 3.投标产品不满足用户需求的，得0分。 | 4 |  |  |  |
| 所投主要设备的品质和功能 | 1.所投设备功能齐全，具有很好的安全性、稳定性及可靠性，设备各方面优于磋商文件的，得6分； 2.所投设备功能齐全，具有良好的安全性、稳定性及可靠性，设备各方面满足于磋商文件的，得4分； 3.所投设备功能一般，具安全性、稳定性及可靠性，设备各方面适合磋商文件的，得2分； 4.所投设备功能少，具有的安全性、稳定性及可靠性差，设备各方面次于磋商文件的，得0分。 | 6 |  |  |  |
| 合 计 |  | 54 |  |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。

- 郁南县第二人民医院进口血滤机和血透机采购项目（编号：GDXJ2021HCS2016）商务评分表

评委签名：____________

| 报价单位 评审内容 |  | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类项目业绩 | 根据报价人提供自2019年1月1日至今已完成过的同类项目业绩每提供一份的2分，最高得6分。（以合同或中标通知书为准，提供相关证明文件复印件并加盖公章） | 6 |  |  |  |
| 培训方案 | 根据报价人对员工岗前培训方案是否切实可行，人员管理方案符合项目是否实际等情况进行评审： - 1.培训管理方案具体完善，科学、合理，实施可行性高的，针对性强，得5分； - 2.培训管理方案较完善，较科学、合理，实施可行性较好的，针对性较强，得3 分； - 3.培训管理方案略简单或有疏漏，实施可行性一般的，针对性一般，得1分； 4.培训管理方案偏离实际要求，空泛或不合理，实施可行性较差或未提供方案的，不具针对性，得0分。 | 5 |  |  |  |
| 售后服务 | 根据报价人提供的售后服务方案（包括售后服务力量配备、维护期内技术服务方案及标准、对用户的故障响应的程度），配备的专业服务人员、质保期限长短、保修内容、服务承诺、应急维修响应时间及服务等进行评审： - 1.售后服务方案具体完善，实施可行性高的，针对性强的，服务响应时间优于采购人要求的，得5分； - 2.售后服务方案较完善，实施可行性较强的，针对性较强的，服务响应时间满足采购人要求的，得3分； 3.售后服务方案略简单或有疏漏，实施可行性一般的，针对性一般，服务响应时间大部分满足采购人要求的，得1分； 4.售后服务方案偏离实际要求、空泛或不合理，实施可行性较差或未提供方案的，不具针对性，得0分。 | 5 |  |  |  |
| 合 计 |  | 16 |  |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、磋商文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

- 2、磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

- 3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

4、所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。

- 一、项目概况

1．项目名称：郁南县第二人民医院进口血滤机和血透机采购项目

2．预算金额：¥1,470,000.00元

3.本项目所投设备（血液透析滤过机、血液透析机）已通过进口产品专家论证，接受进口产品投标。

# 二、采购项目设备清单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机 | 2 | 台 |
| 2 | 血液透析机 | 3 | 台 |

三、采购项目设备技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数或配置 | 单位 | 数量 | 用途说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机 | 一、系统功能要求 - 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。 - 肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。 - 15英寸以上彩色液晶可任意调向显示屏幕，中文界面，可实时显示治疗 过程参数和曲线。 - 具备固定及自由设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。 - 具备固定及自由设定的可调超滤曲线，实现个体化透析治疗配方。 - ▲超滤系统为双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，精密容积式脱水控制，透析液连续提供，能达到零超滤。 - 电导度检测为A/B液混合后总电导度检测。 - 透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护。 - 清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过40分钟。 - 可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 - 具有六个以上专用CPU控制，增加机器安全性。 - 有内置维修和故障诊断软件。 - 有数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。 - 有透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。 - ▲标配实时透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值； - 标配碳酸氢盐干粉接口。 - 直接的用户使用引导系统，发生提示或报警时在线辅助、指导功能。 - ▲HDF时自动设定置换液速率以匹配有效血流量。 - 准备结束和回血时，透析液流量为100ml/min，可预先设定。 - ▲可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。 - 自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。 - 多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。 23．▲自动的管路扭结和凝血报警告；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接正确无泄漏。 - HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可随时灵活转换。 - 配有用户卡和病人卡，便于中心责任分级管理。 - ▲标配在线血压监测组件。 二、主要技术及性能规格要求 - 血泵：有效血流量30～600ml/min，血泵管径可调。 - 肝素泵0.5-10ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间. - 静脉压力监测范围 -100mmHg～+500mmHg,精确度±7mmHg，分辨度 5mmHg； - 动脉压力监测范围 -300mmHg～+300Hg, 精确度±7mmHg,分辨度5mmHg - ▲双重空气监测，具有高灵敏度； 6. 超滤率为0～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量，精度±1%；可实现零超滤。 - 跨膜压监测范围-100～+400mmHg，分辨度5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。 8．▲透析液流量0--1000ml/min，调整梯度100 ml/min。 9．电源：电压220V±10% 50Hz连续工作，能抗电磁冲击、电磁干扰。 10．随机设置内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测 显示所有治疗数据工作≥15分钟。 - 置换液生成系统： 联机式自产置换液，包括置换液泵壹只；置换量为1.5—36升/小时（25-600ml/min）；精度为10%；使用两只同种规格的透析液过滤器。 - 三、配置清单： 血液透析滤过机 1套 上水管 1根 下水管 1根 透析器夹子 1个 动脉壶夹子 1个 IV杆 1根 挂钩 1个 中文操作手册 1本 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 血液透析机 | （1）血液透析机配置清单 超纯度透析液过滤装置 1台 血泵模组 1组 彩色液晶操作面板 1组 空气监测模组 1组 Bibag .干粉装置 1套 平衡腔水路系统 1套 后备电源 1套 肝素泵模组 1套 透析器固定夹 1个 血路管动脉壶固定夹 1个 血泵摇把 1个 消毒液吸管 1条 进水过滤器 1套 红色进水管 1条 黑色排水管 1条 PVC管接头 1套 透析液安全过滤器 1支 过滤器外罩 2个 中文操作手册 1本 （2）血液透析机系统功能要求及主要技术参数 1.系统功能要求 1.1.带有10英寸以上彩色液晶显示器，可清晰显示治疗数据和曲线图形，中文治疗系统显示，透析治疗信号灯。 1.2.具备碳酸氢盐透析和醋酸盐透析功能，适用于各种规格之透析液。同时内置碳酸氢盐干粉装置，具备超纯浓缩干粉透析功能。 ▲1.3.血泵管径应可调节（泵管直径2-10mm），并能兼容目前市场上所有的血路管，尤其是要符合小儿透析用之血路管，从而保证血流量精准。透析液速率：0～300～500～800ml/min，可调。透析液温度：35～39℃，可调。 ▲1.4.透析液速率：0～300～500～800ml/min，可调。透析液温度：35～39℃，可调。1.7.血泵管径应可调节（泵管直径2-10mm），并能兼容目前市场上所有的血路管，尤其是要符合小儿透析用之血路管，从而保证血流量精准。1.5.有6种可调钠及6种超滤程序选择，可单独使用或合并使用。 1.6.具备自动开、关机功能。具备开机自检功能，保证机器的正常运转和安全。 ▲1.7.透析液速率：0～300～500～800ml/min，可调。透析液温度：35～39℃，可调。 1.8.血泵管径应可调节（泵管直径2-10mm），并能兼容目前市场上所有的血路管，尤其是要符合小儿透析用之血路管，从而保证血流量精准。 ▲1.9.消毒方式采用化学消毒、热消毒、化学加热消毒。消毒脱钙一体化设计（按单键，一次完成一体化消毒脱钙程序，中间无需任何操作，时间不超过36分钟）。 1.10.标配 透析液滤过装置。 ▲1.11.消毒后自动关机,透析液AB吸管可联机清洗消毒。 1.12.可加装在线血压监测组件。 1.13.透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。 1.14.具有漏血检测功能，双重监测系统。能区分真假性漏血，漏血检测精度，当透析液流速 700ml/min，大于 0.5ml血流时报警。（红细胞压积 25%） 1.15.空气检测器：超声传导检测，静脉夹中另有光学检测器，双重保险。 ▲1.16最近5年无机器召回事件，质量可靠。（提供承诺函） 2）、血液透析机主要技术参数 - 进水、排水管采用不透光管子。 - 血泵速度：15～600ml/min。 - 透析液温度35-39℃，并可随时调整。 - 超滤速率：0～4000ml/h；精确度：±1%。 - 静脉压监测：-60～+520 mmHg,精度±10 mmHg，分辨率20 mmHg。 - 动脉压监测：-300～+280 mmHg,精度±10 mmHg，分辨率20 mmHg。 - 跨膜压监测：-60～+520 mmHg,分辨率20 mmHg。 - 气泡监测器：超声传导检测，静脉夹中另有光学检测器，预防气泡进入体内。 - 漏血监测器：智能化，绿光侦测、红外线补偿双重检测。 | 台 | 3 |  |  |

- 四、售后服务

1、设备保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。报价人可根据自身实力提出更长质保期，报价人需在磋商文件中提供设备生产厂家的详细售后服务承诺。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。

4、保修期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

5、中标人提供设备安装、调试、使用；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级；定期进行设备检修。

6、提供7×24小时电话维护响应服务：若电话中无法解决，4小时内到达现场。如是硬件问题必须8小时内解决，否则需提供不低于使用设备的备件，保证系统的正常运行。

7、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过12小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。

8、中标人需提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。

9、保修期按厂家的规定，如在保修期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

10、保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备。

11、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修， 即由中标人派人员到采购人的设备使用现场维修， 由此产生的一切费用均由中标人承担。 所有设备必须在明显位置贴有维修热线电话的标识。 中标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案（不限于产品、技术、模块、部件和升级等内容）。

五、培训要求

验收合格后，中标人对采购人单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至采购人单位技术人员熟悉操作为止。

六、验收要求

1)中标人必须全力配合产品验证工作，按照采购人的有关规定进行产品的验收和质检。验收不合格的产品或中标人未按要求供货的，中标人必须无条件的按要求供货，直至验收合格为止。

2)经双方商定后，中标人必须按合同要求按时按质按量供货。

3)所有供货产品验收合格并经采购人使用确认合格后，方能办理货款结算手续。

七、质保期、交货地点、包装要求及完工期：

1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、完工期

自合同签订之日起30个工作日内完成交付使用并验收合格；

4、质保期

质保期1年或以上，终身维护。

八、付款方式

1.乙方必须向采购方提供正式的发票。

2.付款方式：设备运送至采购人指定地点安装，7天内支付中标金额的30%，验收合格，

使用正常后15天内支付中标金额的40%；剩余中标金额的30%在12个月内付清。

- 3.付款时需备齐以下资料；

- （1）验收报告书（验收小组成员签名并加盖用户方公章）。

（2）中标方开具的正式发票须与中标人名称一致。

- 评审因素

- 标书的制作情况；

- 设备参数响应情况；

- 产品选型；

- 所投主要设备的品质和功能；

- 同类项目业绩；

- 培训方案；

- 售后服务方案。

第四部分

合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

郁南县第二人民医院进口血滤机和血透机采购项目

合同书格式

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二零二一年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

（以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 一、合同标的

- 本合同标的为             ，包括货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

- 供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

- 二、价格

  - 合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（4）其它服务费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）。

- 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

- 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

- 本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

- 三、货物产地及标准

  - 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

  - 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、质保期、交货地点、包装要求及完工期

1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、完工期

自合同签订之日起30个工作日内完成交付使用并验收合格；

4、质保期

质保期1年或以上，终身维护。

- 五、保密

- 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

- 六、技术文件

  - 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

  - 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。

  - 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。

  - 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。

  - 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

  - 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

  - 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

- 七、知识产权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

  - 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

- 八、履约保证金

- 卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

- 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

  - 银行保函；

  - 支票、银行汇票。

- 在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

- 九、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

- 十、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：

- 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

- 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

- 付款

1.乙方必须向采购方提供正式的发票。

2.付款方式：设备运送至采购人指定地点安装，7天内支付中标金额的30%，验收合格，

使用正常后15天内支付中标金额的40%；剩余中标金额的30%在12个月内付清。

- 3.付款时需备齐以下资料；

- （1）验收报告书（验收小组成员签名并加盖用户方公章）。

（2）中标方开具的正式发票须与中标人名称一致。

十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

- 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

- 十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

- 十四、检验与测试

- 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

- 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

- 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

- 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

- 十五、伴随服务

应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与运行

  - 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

  - 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

  - 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

  - 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

  - 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

  - 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。

  - 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

  - 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

  - 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

- 培训

  - 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。验收合格后，卖方免费对买方提供技术培训，并提供全套培训资料，直至买方技术人员熟悉操作为止。

  - 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。卖方所产生的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由卖方负责，均计入投标报价中。

- 十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

- 十七、质量保证及售后服务

- 质量保证

  - 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

  - 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺两年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

  - 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

  - 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

  - 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

  - 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。

  - 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

  - 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。

- 十八、索赔

卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

- 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

- 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

- 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

- 十九、不可抗力

- 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

- 二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

- 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

- 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。

- 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

- 二十一、合同变更

- 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

- 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

- 二十二、合同解除和终止

- 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因买方便利而解除或终止。

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

    - 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；

    - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

  - 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

  - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

  - 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

- 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 二十三、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向卖方所在地法院提出诉讼。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

- 二十四、适用法律

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 二十五、通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

- 二十六、税和关税

  - 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

- 二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

- 二十八、其它

- 中标通知书、报价文件、磋商文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

- 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：

买方代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：

地     址：	地     址：

邮政编码：	邮政编码：

电     话：	电     话：

传     真：	传     真：

开户银行：	开户银行：

开户账号：	开户帐号：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  磋商文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的报价文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是磋商文件的“用户需求书”要求和中标供应商的报价文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、合同标的 | 4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求 |
| 二、价格 | 3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话） |
| 四、到货、安装的时间、地点 | 1．项目现场地址：见用户需求书 |
|  | 2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。 |
|  | 3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。 |
| 八、履约保证金 | 1．履约保证金金额：不适用 |
|  | 2．履约保证金提交形式：不适用 |
| 十一、付款 | 本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书 |
|  | 各报价单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。 （须在合同响应表中提出具体的付款方案） |
| 十二、产权与风险转移 | 合同标的产权与风险转移条款改为：不修改 |
| 十五、伴随服务 | 应提供的伴随服务： 见用户需求书 |
| 十六、合同转让与分包 | 本合同不可以分包。 |
| 十七、质量保证及售后服务 | 1.2．质量保证期为：不得少于1年 |
|  | 1.3．服务热线：按用户需求书要求及报价人承诺； 服务响应：按用户需求书要求及报价人承诺； |
| 二十五、通知 | 卖方通知送达地址：见用户需求书 |

第五部分

- 报 价 文 件 格 式

（报价文件须编页码，且页码必须连续）

自查表

| 评审内容 | 磋商文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定: 1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。 2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。 3）提供2020年12月至今其中任意一个月缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。 5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 3.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》（提供相关证明文件复印件并加盖公章）； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 4.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明（提供相关证明文件复印件并加盖公章）； | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 5.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价文件完整、符合磋商文件规定的签署、 盖章 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价是固定唯一的 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价有效期是为90天 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 报价没有超出预算（预算价：¥1,470,000.00元） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 没有其它未实质性响应磋商文件的要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  | 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

评审项目报价资料表

《技术打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
| 注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《技术打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。 |  |  |

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

《商务打分表》

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
|  |  | 见报价文件 第（）页 |
| 注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。 |  |  |

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

- 一、投 标 报 价 表

# 1．报价文件格式

附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：

编号：GDXJ2021HCS2016

| 序号 | 分项内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 |  | 交货、安装、调试验收期： 签订合同后 天 |
| 2 | 相关服务 |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |
| 总计 |  | 大写： （¥ ） |  |

注：1. 此表的总计是所有需采购方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。

3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

附表1.2                          投标报价明细表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：                                            编号：

| 序号 |  | 1 | ２ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10=9★5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号、品牌 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 出厂单价 | 运输费 | 保险费 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的服务内用时或服务内容变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

4.报价人必须在《报价明细表》中清晰列明所投产品“名称、型号及品牌”。否则，视为投标无效。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

- 二、商 务 响 应

# 2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）      _ 货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本一份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

报价表

二、 报价文件第二部分

（一）报价函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（电子文件：请将Word文档的正本磋商文件及签署、盖章后的正本磋商文件扫描成PDF格式的电子文件同时拷贝至无病毒无密码的U盘）并附在正本里。

我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为  GDXJ2021HCS2016  号的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ2021HCS2016）中。

（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:

地    址：                     .邮政编码：                  .

电    话：                     .传    真：                  .

代表姓名：                     .职    务：                  .

报价人名称（公章）：

报价人地址：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日    期：    年    月    日

# 3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人，被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

报价人名称（公章）：

地        址：

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：GDXJ2021HCS2016 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人名称（公章）：

报价人地址：

法定代表人（签字）：

职        务：

- 4．资格声明书格式

# 报价人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布            （项目编号：    ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

三、我方作为  （供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

四、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

报价人名称（公章）：                       .

报价人地址：

邮编：                      .

法定代表人或授权代表人（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .

电       话：

传       真：

附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

（如报价人不属于中小企业无须提供）

中小企业声明函

（报价人为中小企业的应提交本函，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称）   ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，报价人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、报价人根据磋商文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承建（承接）企业 是否属于中小企业。

4、为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序进行查询http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

企业名称（公章）：

日  期：

附：政策适用性说明（注：本声明函对监狱企业参与政府采购活动时适用）

（如报价人不属于监狱企业无须提供）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖报价单位公章。

附：政策适用性说明（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）

（如报价人不属于残疾人福利性单位无须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______ ______单位的（采购项目名称______、采购项目编号______）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（盖公章）：

日  期：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、报价人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、报价人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如报价人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

5．资格证明文件格式

[说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定:

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）提供2020年12月至今其中任意一个月缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考《报价人资格声明函》相关承诺要求内容。）。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.报价人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》（提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

4.报价人具备所投产品的医疗器械注册证明（提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

5.本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

# 6. 报价保证金

6.1 通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式

（1）报价保证金交纳凭证

致：广东晓君招标采购代理有限公司

（报价人全称) 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

（2）退保证金说明格式（为确保报价保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读以下表中说明并执行）

如报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和报价人公章的证明(原件一份放于正本)。

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                      报价[采购编号为：           ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

报价人（公章）：

日       期：

7．商务响应表格式

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.根据《用户需求书》的商务要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注： 1.根据《用户需求书》的商务要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

# 8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：GDXJ2021HCS2016

致：广东晓君招标采购代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的货物及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人名称（公章）：

报价人地址：

法定代表人或授权代表人（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

# 9．其它资料格式

9.1  报价人简介；

9.2  报价人提供2019年1月1日至今已完成过的同类项目业绩；

9.3  报价人提供2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4  关于诉讼。

9.5  名称变更证明

9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《技术商务打分表》要求提交的其他资料。

9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

1、报价人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2  报价人提供2019年1月1日至今已完成过的同类项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1、列出2019年1月1日至今已完成过的同类项目业绩；

2、须提供所填业绩的合同或中标通知书复印件并加盖公章。

9.3近2年的财务报告

2018年、2019年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4 关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《技术商务打分表》要求提交的其他资料。

- 三、技 术 响 应

# 11．技术响应文件格式

报价人首先应充分理解磋商文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

# 11.1 技术响应表

11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (报价人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.报价人/响应供应商必须对应招标/磋商文件“设备采购清单及技术参数要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

11.1.2技术条款响应表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标实际参数 (报价人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、报价人须对应磋商文件“设备采购清单及技术参数要求”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

- 对第三章采购人需求内容的响应说明；

- 项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

- 投标设备技术先进性和可靠性；

- 安装调试、验收、培训方案；

- 售后服务方案。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

### 11.3货物配置清单

11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式

11.3.1 货物明细表

货物明细表

| 序号 | 名称 | 型号、品牌 | 制造商 | 原产国 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 报价人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

### 11.3.2 货物详细描述

### 报价人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

### 11.3.3供货方式

供货方式

报价人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

## 11.4 实施步骤及时间、人力安排；

### 11.4.1  安装进度计划

### 11.4.2  交货进度表

### 11.4.1进度计划

进度计划

报价人应按照磋商文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

### 11.4.2	交货进度表

交货进度表

报价人应按照磋商文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

| 序号 | 货物名称 | 型号、品牌 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输方式 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

- 11.5   质量保证及售后服务

11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

### 11.5.1质量保证体系

质量保证体系

报价人应按照磋商文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明报价人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

- 11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

报价人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 报价人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

# 12. 采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

# 13．技术差异表格式

技术差异表

[说明]报价人应根据其提供的货物和服务，对照磋商文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。如无差异，报价人可不设此表。

| 序号 | 磋商文件要求 |  | 报价文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 |

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：   年   月   日

- 14. 同意磋商文件条款声明格式

同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务[招标编号为：GDXJ2021HCS2016]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。

特此声明。

报价人名称（公章）：                       .

报价人法定地址：                       .

邮       编：                      .

法定代表人或授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       .

传       真：                      .